监护仪技术参数表

| 序号 | 项目 | 参数技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 产地 | 国产 |
|  | 功能要求 | 一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者 |
|  | 工作条件 | 电源：兼具交流供电：220v,50Hz和内部蓄电池供电； 蓄电池容量：工作时间≥5小时，电池带电量显示，低电量提醒功能 |
|  | 显示要求 | ≥8寸，彩色LED背光显示屏，彩色高分辨率达800*600，中文/英文操作界面，可选标准或大字体简明界面。 |
|  | 监护项目 | - 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，体温 |
|  | 心电 | 3导联或5导联可选； 导联方式可选：I、II、III 心电波形幅度和扫描速度可调。 抗干扰功能：抗干扰电路，抗肌电、除颤、电刀等干扰。 |
|  | 心率 | HR心律来源可选； QRS音量可调节； 心率测量范围10-350bpm |
|  | 呼吸 | 可同时实现波形显示和数字显示； 呼吸波形幅度和扫描速度可调； |
|  | 血氧 | 具备波形和数字显示，具有抗运动和低灌注功能； 测量范围：1-100% |
|  | 无创血压 | 可测量收缩压、舒张压和平均压； 成人血压测量范围：10—290mmHg； 小儿血压范围：10—250mmHg 有动态血压分析 |
|  | 报警功能 | 具有三级报警功能 报警项目：心率（或脉搏率）、SPO2、NIBP（收缩压、舒张压和平压）、呼吸率 、体温等 报警指示：高亮度显示信息、报警声音和报警灯； 报警音量可实现自主调节； |
|  | 数据存储 | 可存储病人数据，数据可以通过数据卡传输 趋势图参数：心率（或脉搏率）、呼吸率、事件、SPO2、NIBP(收缩压、舒张压和平均压); 趋势图：≥24小时趋势图和生命体征列表; 存储回顾：≥24小时全息波形回顾; |
|  | 打印装置 | 必要时可选配内置打印机 |
|  | 售后要求 | 9.1. 提供设备装箱单 9.2. 提供设备附件分项报价 9.3. 提供耗材及易损件报价 9.4. 产品全套保修≥3年 9.5. 提供操作手册及维修指南 9.6. 提供设备操作流程 9.7. 提供该设备维修专用工具以及非标的电源连接线。 9.8. 该设备为强检设备，安装验收时销售单位必须出具计量部门出具的检验合格 9.9 .维修响应承诺，有问题24小时内解决，解决不了提供备用机 |