高频电刀（普通）技术参数

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1. | 能满足各种手术需求，适用于全科室 |
| 2. | 单极功率,0-350W |
| 3. | 双极功率,0-50w |
| 4. | 六种工作模式,①单极纯切、②混切1、③混切2、④混切3、⑤单极凝、⑥双极凝 |
| 5. | 两路输出端口：一个手控刀端口，一个脚控刀端口 |
| 6. | 中性极板监测系统：单片极板模式采用连续性检测器；双片极板模式，系统自动监测极板与病员皮肤的接触质量并以排灯显示于操作面板上，若接触质量低于设定值，会有声光报警并切断电刀输出，确保安全 |
| 7. | 全悬浮（CF）型并带有短路保护系统，单级手术中万一电极和中性极板短接，主机能自我保护并确保正常输出 |
| 8. | 普通手控刀, 普通脚控刀, 普通双极电凝镊, 中性电极板, 双联脚踏开关, 说明书, 保修卡 |