硬式内镜清洗消毒设备参数要求

- 采购项目：硬式内镜清洗消毒设备  数量：1套

二、招标要求：

1. 交货期限： 20 天内安装调试完毕。

2. 交货地点： 皖南医学院第二附属医院供应室

3. 产品设计及功能要求：

3.1符合《硬式内镜清洗消毒与灭菌技术规范》的要求。清洗流程在房间的摆放位置由厂家根据场地及用户要求合理设计，具体房间尺寸以投标单位到现场的测量为准。

3.2满足医院硬式内镜清洗和消毒使用。

3.3设备和部件要求：设备使用方便、材料耐强酸碱、环保美观、人性化的要求。

三、产品参数：

1、洗消槽材料及规格

1.1 台面、洗消槽,干燥台，均采用进口高分子复合材料PMMA经多层复合而成，耐强酸强碱；满足房间整体设计的美感，设备整体高度要求≥1860mm.

1.2 柜门用湛蓝色的钢化玻璃和专用金属收边条制作，防腐防潮，防划伤。主体支架用304全不锈钢制造.

1.3单方槽外尺寸规格为：750×715mm×3个     内尺寸：650×440×225mm，每个槽子配置一个清洗篮筐（用于放置清洗后的硬式内窥镜）

嵌入式超声波规格为：900×715mm ×1个     内尺寸：700×300×150mm

干燥台规格为：1650×715mm×1个

2、台面、洗消槽设计

2.1台面、洗消槽为一整体，采用优质PMMA高分子材料经多层复合而成（材料厚度4.2mm）台面离地高度870mm.槽面向内侧倾斜5度，槽面四周设有导水槽，使溅到台面的液体全部从导水槽流走.

2.2台下柜的设计，使操作人员在操作过程中能充分保证站立时的舒适感。

2.3整个清洗槽台面采用前高后低设计，前端采用大圆弧造型设计。

3、背板的选材和设计

3.1背板一次性整体吸塑成型，采用面层为PMMA的进口复合材料，防腐防潮（厚度4.2mm）。材料具有抗紫外线老化的特性。

3.2镶嵌式操作面板平面设计，操作面板安装平面与背板为一次性吸塑成型。

4、高压供水器       1个

4.1高压脉冲型，电压：DC 12V, 电流：3.5A,出水水压：0.4MPa（恒压）。功率：36W  流量：5.0L/min。

5、专用空压机      1个

5.1 供气压力：max0.75MPa  供气量：60L/min  储气量：28L  噪音≦60dB  电压：220V  输出功率：600W。

6、内镜烘干机      1个

6.1功率可调：300W～900W 控制，对内镜外表面进行快速吹干干燥处理。

7、高压气枪       2把

7.1 优质304#不锈钢材质，特殊订制的吹气专用喷嘴，适用不同口径的内径接口。

7.2压力：0～0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压，压力可准确显示数值。

8、高压水枪      2把

8.1 优质304#不锈钢材质，特殊订制的清洗专用喷嘴，适用不同口径的内径接口，自动封闭注水口。

8.2 压力:标准水压0.3MPa、 流量：5L/min。

9、给排水系统            3套

9.1全优质SUS304不锈钢材质水龙头，进口陶瓷阀芯，360°旋转式设计，有冷热水接口。

9.2多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用。

9.3排水系统：优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。

10、供气管路

10.1采用优质的气动部件PU管，承压强，寿命长，外径[7.9，8.1]mm，内径[5.4，5.65]mm，耐压15kg。

11、嵌入式超声波清洗机      1套

11.1容积32L，与设备的清洗槽之间进行相同的连接，数码显示、加热功率3500W，自动进水和出水。内腔尺寸为：长*宽*深=（700*300*150）mm。

12、干燥台                  1组

12.1干燥台采用优质PMMA高分子材料经多层复合而成,需有防止内镜和其它正在干燥的器械等意外滑落的功能等。

- 多功能自动灌流器   2套

14.1液晶中文触摸控制板，用于管腔器械的冲洗，确保清洗效果，多头喷嘴组合。

热水系统

- 消毒密封盖   1个

15.1带把手，透明亚克力材料

16、五金挂件

16.1用于清洗器械附件用

17、投标人将不锈钢清洗槽、超声波清洗机设备（医院原有设备）按照采购人使用要求进行移机、安装。（移机位置参见图纸）