# 心脏除颤器监护仪技术参数要求

1．除颤功能

★1.1 除颤技术：双相波

1.2 除颤模式：体外手动，自动AED除颤

1.3运行方式：异步/同步

1.4除颤能量： 最高能量≥200焦耳

1.5充电时间：充电至200焦耳小于10秒

1.6除颤电极板面积：成人电极板大于60平方厘米，儿童电极板大于19平方厘米

1.7自动模式下输出能量精度：优于±15%

1.8组合式成人/儿童除颤把手电极

2．监护功能

2.1心电监护

2.1.1标配心电导联

2.1.2标配心电导联线(含抗干扰的中性电极)

2.1.3 心率监测范围：30–300 次/分钟

2.1.4报警范围： 30-300 次/分钟

2.1.5心率测量精度：<±1%

2.1.6心率漂移容差：<±1%

2.1.7噪声：< 25微伏

2.1.8增益稳定性：<±1%

2.1.9共模抑制比：>95dB

3．显示

3.1 显示屏尺寸：≥ 5.5英寸，LCD液晶显示屏

3.2心电图显示通道：≥2通道

3.3除颤时干扰峰出现几率：<1%

3.4除颤时波幅异常变化几率：<1%

4．打印功能：

4.1 内置热敏打印机

4.2打印通道：三通道心电图打印

4.3进纸速度： 25/50毫米/秒

4.4打印模式：自动，在线，记忆打印

5．电源：可交直流两用

5.1 电池

5.1.1 标配一块可充电锂电池

5.1.2 放电次数： 200焦耳≥180次

5.1.3监护时间：≥240分钟

5.2交流电适应范围： 100 – 240V， 50 / 60 Hz

6．存储

6.1 标配存储卡，容量≥2G

6.2 支持语音录音功能

6.3心电图全息回顾≥100小时

6.4 标配心电图浏览分析软件，可以在电脑上回顾分析全部数据（包括心电图、操作记录、自检记录、录音记录、培训记录等）

安排操作培训和院内维修工程师培训

注：所有配件分别报价

带“★”条款为必须满足项