剂量仪参数要求

1.应用范围：放射治疗和X射线诊断中的剂量与剂量率的测量以及电量与电流测量；

2.产品所符合的任何质量或安全标准：IEC 60731 中参考级剂量计、IPEM 导则中次级标准的辐射剂量传递仪器、IEC 60601-2-9 中与患者相接触的剂量计、IEC 61674 中放射诊断的剂量计、 IEC 61010-1 电气安全标准；

3.漏电流：≤ ±10-15A ( 1 fA)；

4.长期稳定性：≤ ±0.5%；

5.非线性：按照IEC60731标准, ≤±0.5%；

6.分辨力：电流≤ 1fA；电荷≤ 10 fC；

7.量程：电流 200fA – 1µA 、电荷 2pC – 65 mC；

8.重复性：≤±0.5%；

9.探测器类型：可使用探测器：电离室,半导体探头,钻石探头等；

10.接口：TNC或BNC或M接口；

11.显示数据：可同时显示累积剂量、剂量率、电荷、电流等测量值；

12.系统软件功能：内置数据库：至少可存储30个传感器的相关数据；至少可存储30个用户定义校正参数；

13.稳定性检验：内置系统自动检测电路、具有自检功能，可以分步检验电缆、探测器的漏电流；

14.电离室：标准电离室：0.6CC标准Farmer型电离室1个，TNC接口；

15.延长电缆：30M长TNC延长电缆1根；

16.开口水箱：配备标准开口水箱（30CM×30CM×30CM）1台；

17.配备温度计1支、气压计1支、电脑1台（含软件）；

18.★送货前必须通过第三方检测，并出具检测报告。