彩色多普勒超声诊断仪参数要求

# 设备用途说明：

## 主要用于麻醉科神经阻滞和泌尿科应用超声引导下可视化研究和临床实践；

1.2  配置要求：主机、原厂电动升降台车、配备浅表探头、腹部探头、心脏探头、内置锂电池

# 主要技术规格及系统概述：

## 彩色多普勒超声诊断仪包括：

### 彩色监视器：≥19寸高分辨率彩色LED显示器，全屏触摸操作,方便术后消毒，支持橡胶手套操作，主机探头接口：≥2个，非扩展接口

### 内置电池具备长续航能力：内置电池满足一天的手术量。

### 标配数字化高分辨率二维灰阶成像、谐波成像技术、彩色多普勒、能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量图、M模式、脉冲波多普勒、连续波多普勒

### *智能穿刺增强技术

### *麻醉科专用的成像条件：比如臂丛神经、坐骨神经、CVC、桡动脉等。

## 测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式）：

2.2.1  B模式下测量与分析：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等；

2.2.2  M型显示与分析单元；

2.2.3  彩色多普勒、能量多普勒、频谱多普勒、连续多普勒显示与分析单元

## 检查存储装置，一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理部件：

### 2.3.1超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现，回放时间大于400秒。

2.3.2  内置大容量固态硬盘≥120G。

2.3.3  内置一体化工作站。

2.3.4  标配DICOM 3.0，便于图像传输

# 技术参数及要求：

## 系统通用功能：

### 频率：探头频率范围1.0-15.0MHz

### 支持探头类型：凸阵，线阵，相控阵，腔内，小尺寸的L型探头

## 二维显像主要参数：

3.2.1   成像速度：线阵探头, 最大角度,18CM深度时,≥40帧；

3.2.2   增益调节：TGC增益补偿≥8段；

3.2.3   接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；

3.2.4   接收超声信号系统动态范围≥120 dB；

3.2.5   扫描线：每帧线密度≥200超声线；

3.2.6   最大显示深度≥29cm；

3.2.7   二维灰阶成像≥256 灰阶；

3.3   探头规格：

3.3.1  频率：超宽频带探头，最高频率≥12MHz；可调；

3.3.2  宽频带、多频变频成像，二维、彩色、频谱多普勒分别独立变频；

3.3.3 * 类型：电子线阵、电子凸阵、电子相控阵；标配3把探头：电子线阵、电子凸阵、电子相控阵各一只；

3.3.4  电子凸阵探头，频率范围1.0-5.0MHz

3.3.5  电子线阵探头，频率范围4.0-15.0MHz

3.3.6  电子相控阵探头，频率范围1.0-4.0MHz

4  其他

4.1  主机及探头免费保修期≥3年；

4.2  交货期：合同规定期限内；

4.3  培训：要求现场操作培训，免费提供至少2人次外院培训学习。

4.4  避免库存货和保持设备先进性，要求投标设备2019年生产。

上述带*的参数条款要求投标文件正本中提供厂家原厂技术白皮书及相关资料（文字、图片）证明。