可移动立式医用电子血压计技术参数要求

1   测量原理	    示波法

2   显示方式	    数字LCD液晶显示

3   测量范围

压  力：0～299mmHg

脉搏数：30跳/分～199跳/分

4   测量精度

压  力：±3mmHg以内（±0.4KPa）；

脉搏数：读数的±5%以内

5   测量模式

5.1 单次测量模式

5.2 平均模式

5.3 听诊模式

5.4 检查模式

6   手臂周长范围

臂周长在17～42cm范围内分S、M、L三种尺寸的臂带。并且臂带可拆卸清洗。

7   测量内容

血压（收缩压、舒张压）、脉搏、不规则脉搏

8   电源

专用交流稳压电源（AC220V，50Hz，20VA）或专用电池组（DC 4.8V，6W）

9   加压	        压力泵自动加压方式

10  减压            电磁控制阀自动快速排气方式

11  压力检测        半导体静电电容式压力传感器

12  电击保护方式    Ⅱ类、B型设备

13  主要零部件更换价格：提供明确的全国统一零部件供货价格并保证供货。

14  整机质保3年以上，3年内任何零部件无条件更换。