1.卒中中心软件参数要求:

| 序号 | 产品名称 | 用途描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卒中中心信息管理系统 | - 基础数据管理模块 - 实现一区多院或一院多区中各机构基本信息、人员信息、角色权限等信息的维护与管理。 - 对急救车、时间节点、手腕带、系统参数、视频监控等硬件设备信息的管理与配置。 - 实现常用数据的模板化维护与管理。 - 院前急救模块 - 通过读取身份证信息快速生成患者档案,建立急救任务列表。 - 对于接入的急救任务信息的分配后自动生成急救任务通知单； - 打印自动生成的时间节点条码，便于操作过程中快速扫码记录节点事件操作时间。 - 卒中中心模块 - 生成卒中患者抢救列表与档案列表，实现对卒中患者的信息维护。 - 自动生成抢救时间轴，全程跟踪时间节点，对超时节点进行醒目标注提示及超时时间提醒。 - 各节点查询功能，方便快捷查询超时原因。 - 引用卒中绿色通道时间节点控制表，对抢救过程中的所有时间节点进行有效控制，同时快捷录入抢救各过程中的生命体征记录、各阶段的NIHSS评分及并发症等信息。 - 通过住院治疗与患者转归模块功能详细的记录抢救结束后患者在院情况以及转归后的所有详细信息，同时生成电子病历进行存档管理。 - 抢救实时监控及通讯模块 - 通过视频监控技术实时显示患者在急救车上的抢救过程，支持视频存档、回放，同时支持院内专家与抢救医生语音通讯，实现“患者未到，救治先到”的医疗服务。 - 通过GPS定位技术展示患者抢救轨迹。 - 脑防委直报表管理模块 - 实现脑防委在2018年11月份推出的四个直报表数据的录入与管理，同时实现批量打印和导出功能，便于患者信息存档管理。 | 1套 |
| 2 | 远程急救患者生命体征数据传输系统 | 1.运用4G网络通讯技术把患者的监护仪波形、心电图波形传送到医院，急救科专家根据此数据，并通过音视频系统对现场医生进行远程指导，进而为患者提供更高质量的院前急救治疗服务。 2.患者体征波形传输，传输载体上保存传输的数据内容。 3.传输方式：网络传输，具有重传机制，防止短时掉线导致数据不连续。 4.展现方式：急诊中心和远程会诊中心的大屏幕。 5.应用范围：院内医护人员根据此波形判断患者所处状态，及时作出抢救措施；系统自动保存此波形作为患者病历的一部分。 | 1套 |
| 3 | 卒中数据质控系统 | 1.基于时间统计：按日期来统计各种情况下的时间等。 2.来院方式统计：自行来院，120系统，或者基层医院来院的各种方式和对应的时间统计。 3.超时原因统计：协助分析导致各节点出现异常情况的各种状况和原因。 | 1套 |
| 4 | 急救电子病历子系统 | 与急救电子病历系统对接，避免过多手工录入，方便急救医护人员操作 1.自动采集和实时向院内传输救治或转运现场系统相关的生命体征参数和状态。 2.存储所有生命体征数据，具有记录浏览，回放，心电图自动分析功能。 3.疾病动态演化过程分析和综合评价，对急救过程进行评估和修正。 | 1套 |
| 5 | 随访康复管理子系统 | 1.对患者个性化的制定康复计划，并跟踪和管理计划，查看计划执行效果 2.提供对患者康复数据的管理 3.数据可进行总结和汇总，并自动打印报告 | 1套 |

2.创伤中心软件参数要求:

| 序号 | 产品名称 | 用途描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创伤急救管理系统 | 急救处理模块 - 生成信息管理列表:可手工录入或从急救平台中获取患者的院前信息，包括院前生命体征数据、院前初步诊断等。 2.生命体征监控:可通过4G网络将生命体征监护仪里体征数据实时传输并计算休克指数，以数据列表或曲线图形方式展示。 4.生成急救档案:可记录伤者诊断信息、治疗信息、使用药物信息、最终处置信息，并可打印输出所有伤者信息和救治信息。 5.创伤急救辅助功能:可通过获取到的生命体征数据对创伤患者进行体征评估，自动计算伤者评分。 数据分析模块 系统可依托各个时间节点的记录，进行各类数据的统计与分析，数据统计内容主要包含患者病例数、级别分布、患者救治成功率、患者接诊到抢救时间，创伤救治情况统计,药物使用情况统计,医护人员工作量统计,转院情况分析等。 后台管理模块 用户权限管理:由系统管理员统一配置和管理，实现管理员、医师、护士、技师等用户的权限管理，并可支持自定义权限管理 急救算法管理模块 具备针对创伤患者的算法工具。允许用户创建和编辑系统所使用的所有医疗参考数据，并允许用户设计算法。 决策支持模块 1.救助提示：根据伤者生命体征数据的变化以及医护人员做出的诊断进行运算，输出对应的救治提示。 2.操作提示：对创伤患者的实时医疗数据进行运算，并提供医疗救治意见以及抢救步骤显示。 3.数据输入处理：支持数据自动抓取及手工调整输入数据 4.患者数据管理：可手工录入或从急救平台中获取当前伤者信息，包括伤者基本属性和受伤机制等。 5.数据恢复:支持数据备份及恢复功能 | 1套 |
| 2 | 远程急救患者生命体征数据传输系统 | 1.运用4G网络通讯技术把患者的监护仪波形、心电图波形传送到医院，急救科专家根据此数据，并通过音视频系统对现场医生进行远程指导，进而为患者提供更高质量的院前急救治疗服务。 2.患者体征波形传输，传输载体上保存传输的数据内容。 3.传输方式：网络传输，具有重传机制，防止短时掉线导致数据不连续。 4.展现方式：急诊中心和远程会诊中心的大屏幕。 5.应用范围：院内医护人员根据此波形判断患者所处状态，及时作出抢救措施；系统自动保存此波形作为患者病历的一部分。 | 1套 |

3.卒中中心及创伤中心硬件参数要求：

| 序号 | 名称 | 具体要求 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、时钟统一 |  |  |  |  |
| 1 | 扩展子钟 | ★1.时钟源：GPS信号源或北斗信号源； 2.工作电源：POE或AC 220V 50Hz； 3.工作温度：-20~70℃； 4.外形尺寸：定制； 5.LED显示屏可视视角：≥±65º； 6.LED显示屏MTBF：≥30000小时； 7.独立计时精度：≤±0.5秒/天。 |  | 7 |
| 2 | 时钟服务器 | 1.频段：800MHz ★2.北斗、GPS信号源信号接收 3.频段：北斗B1频点：1561MHz GPS L1频点：1575MHz 4.用户终端同步授时精度：<50ms（典型值） 5.用户容量：>10000, NTP请求量：2500次/秒 6.MTBF时间：>10万小时 7.支持协议：NTP v1.v2.v3(RFC1119&1305)， SNTP（RFC2030, 1321）, DHCP, HTTP, IPV4 |  | 和胸痛中心 共用 |
| 二、时间自动跟踪 |  |  |  |  |
| 3 | 时间自动追踪设备 | ★1.工作频率：2.40GHz – 2.48GHz ISM band 2.工作方式：定频工作，可由软件设定。 3. 工作模式；为定时模式，自动上传卡号。 4. 通信机制；基于时分多址技术（TDMA）和码分多址（Code DivisionMultiple Access）技术结合体。 5. RF 功率： -30～0dBm，可由软件调整。 6. 接收灵敏度：-90dBm 7. 平均功耗：＜2W 8. 天线内置：天线与读写器一体化集成设计，性能稳定。 ★9.写距离：读写有源标签距离1～100米，距离可调 10. 通讯方式：标配 RS232、RS485；选配 TCP/IP、USB 11. 快速识别：能够识别移动速度介于120-360公里/小时的电子标签。 12. 防冲突性：同时识别400张以上有源标签。 ★13.抗干扰性：多个设备同时工作互不干扰。 14. 高安全性：加密计算与认证，确保数据安全，防止链路窃听与数据破解。 15. 工作电压：DC 12V |  | 8 |
| 4 | 时间标识终端 | 1.工作频率：915MHz±5或2.40GHz – 2.48GHz ISM band 2.工作方式：主动式，具有很高的读卡灵敏度。 3. ID密码：40bit 4.通信机制：基于时分多址技术（TDMA）和码分多址（Code－DivisionMultiple Access）技术结合体。 5.固定信息存储器：24bit 6.随机信息存储器：16bit 7.发码速率：160Kbit/s ★8.读写距离：最大200m(支持调整) 9.高安全性：加密计算与认证，确保数据安全，防止链路窃听与数据破解。 |  | 4 |
| 三、数字急救车部分、院内胸痛急救设备、网络医院胸痛急救设备 |  |  |  |  |
| 5 | 心电监护仪 （★具备远程实时传输功能,不接受外接传输模块） |  | 1.导联体系：wilson体系、同步12导联 2.采样精度：16bit 3.采样率：250Hz 4.标准灵敏度：10mm/mV±5% 5.噪声电平≤30μV 6.共模抑制比≥80dB 7.低频特性：时间常数不小于3.2s 8.扫描速度：25mm/s±5% 9.耐极化电压：±300mV的直流极化电压，灵敏度变化不大于±10% 10.最小检测信号：50 μV p-p 11.产品安全类型：内部电源CF型应用部分 12.输入阻抗≥2.5 MΩ 13.幅频特性：5Hz~40Hz 14.输入方式：浮地 15.监护时长≥24小时 ★16.电源：3.6V~4.2V 可充电锂电池（8000mAh） 17.屏幕尺寸：4.3寸电容屏，分辨率480×800 18.数据接口：USB2.0 ★19.无线功能：同时具备3/4G及WIFI功能，支持移动、联通、电信 ★20.传输方式：支持无外接电源24小时实时传输 存储容量≥24小时×7天 ★21.报警类型：导联脱落、心律异常、电量检测报警、网络信号中断等 22.波形通道配置：1-12道可配置 23.断点续传：心电数据支持断点续传 24.时间同步：自动时间校准 25.标配存储：≥2G ★26. SOS求助功能：设备具有“SOS”求助键，按下求助键，同时向关联手机号码和计算机系统发送求助信息 27. 可根据采集到的心电数据进行：心率自动计算；自动识别并标记QRS波群；RR间期标记；RR间期变化率；异常心电波形诊断；局部缺血；心房纤颤等进行分析和诊断 | 2 |
| 6 | 无线血压检测仪 |  | 1.测量方法 示波测定法 2.测量范围 压力0~280mmHg(0kPa~39.9)kPa 3.脉搏数：40~200次/分 ★4.精度 压力：±3mmHg（±0.5kPa）以内，脉搏数：±5%以内 5.加/减压方式 全自动 6.测量时间 最长120s ★7.传输方式 支持蓝牙传输 8.电池 内置3.7V, 800mAh锂离子聚合物电池 | 2 |
| 7 | 血氧饱合度仪 |  | 1.血氧測量范围 35%〜100% 2.血氧测量精度 75%〜100%：±2%; 50%〜74%：±3%; 50%以下，测量误差不予定义下限设置范围：85%〜99%范围内可设置 3.脉率测量范围 30bpm〜240bpm ★4.脉率精度 ±2%或±2bpm，两者取最大 5.越限提示范围 上限100bpm〜240bpm；下限30bpm〜60bpm； 6.血流灌注指数（PI）显示功能 显示范围0.2%〜20% ★7.传输方式 支持蓝牙传输 | 2 |
| 8 | 车载音视频组件 |  | 主机 1.操作系统 嵌入式Linux操作系统 2.视频压缩标准 标准H.264 3.音频压缩标准 G.711 ★4.分辨率 录像分辨率：1080P/720P 5.无线网络 支持4G 6.卫星定位 支持GPS定位，可扩展北斗定位 7.工作电压 DC 8~36V 8.存储介质 支持2块2.5英寸SATA接口的HDD/SSD硬盘 摄像头 1.基本参数 传感器类型 DIS 2.信号系统 PAL 3.镜头 3.6mm (2.8mm可选) 4.水平解析度 700TVL 5.信噪比 大于62dB 6.电源供应 DC12V±10% 7.红外照射距离 5-10米 8.功耗 3W MAX | 2 |
| 9 | 平板电脑 |  | 1.尺寸：≥10英寸； 2.主频：2.0GHz； 3.存储容量：≥16GB； 4.WiFi功能：双频（2.4GHz+5GHz），支持802.11a/b/g/n/ac无线协议； 5.网络模式：支持移动4G(TD-LTE),联通4G(TD-LTE/FDD-LTE)； 6.蓝牙功能：支持，蓝牙4.0模块。 | 2 |
| 10 | 车载打印机 |  | 1.打印纸宽：76-80mm； 2.打印有效距离：72mm； 3.重量：≤350g； 4.纸卷直径：≤40mm； 5.打印速度：50-70mm/秒； 6.打印机芯寿命：50km（12.5%打印密度或以下）/100 million pulses； 7.电源：1600mAh 7.4V可充电锂电池 | 2 |
| 11 | 打印机 |  | 1.打印速度：黑白标准A4：高达18ppm； 2.首页出纸时间：8.5秒； 3.月打印负荷：8000页 4.打印分辨率：600*600dpi 5.显示屏：双行数字液晶显示屏 6.处理器：400MHZ 7.接口：高速USB2.0端口 8.产品尺寸：250*265*415mm | 2 |
| 12 | 服务器 |  | 1.规格：2U机架式 2.CPU：至强E5-2600V4系列 3.内存类型：DDR4-RECC 4.内存大小：16G*2 5.硬盘：6个3.5英寸拔插硬盘 6.阵列：标配3.5是R110i/2.5是R510i，支持SATA RAID0/1/10，可升级至RAID5 7电源：标配750W | 和胸痛中心 共用 |
| 13 | 一体机电脑 |  | - 芯片组:Integrated - 显卡类型:独显+核显 - 网卡:1000Mbps以太网卡 - CPU类型:intel 第八代酷睿 - 核心数:四核 - CPU型号:英特尔 酷睿 i5-8250U - 内存容量:8GB - 内存速度:DDR4最大支持容量:32GB - 硬盘容量:128G SSD+1T类型:SATA - 串行显示器尺寸:23.8英寸 - 分辨率:1920×1080USB:4 | 2 |
| 14 | 高清制码机 |  | 1.分辨率:203dpi（8点/毫米） 2.打印方式:热敏或热转印 3.打印速度:127mm/s 4.最大打印宽度:104mm 5.最大打印长度:991mm 6.字体/字符集:繁体，简体中文字体集 7.通信接口:USB，串行接口，并行接口 8.存储:8MB 9.介质宽度:19.5-114mm 10.介质厚度:0.08-0.18mm 11.碳带长度:300米 12.碳带宽度:33.8-110mm 13.产品尺寸:56×56×56mm 14.产品重量:5kg 15.电源电压:AC 100-240V，50/60Hz 16.环境参数:工作温度：5-41℃，工作湿度：10-90%RH（非凝结） 17.存储温度：-40-60℃，存储湿度：5-95%RH（非凝结） | 1 |
| 15 | 激光扫描器 |  | 1.扫描方式:影像式 2.分辨率:838×640 3.扫描角度:高密度水平41.4°；垂直32.2°；标准范围水平42.4°；垂直33°；倾角45°，斜角65°； 接口:USB，键盘口，RS-232，IBM RS485 4.识读码制:识读一维条码，PDF条码，二维条码，邮政码，OCR码 5.打印对比度:最低20%反射差 6.防护设计:可承受50次从1.8米处到水泥地面的坠落 7.输入电压：DC 4-5.5V 8.操作电源：2.3W；450mA @ 5V DC 9.待机电源：0.45W；90mA @ 5V DC 10.产品尺寸:104×71×160mm 11.产品重量:147g 环境参数:操作温度：0-50℃，存放温度：-40-70℃ 湿度:0-95% 无凝结 | 1 |
| 16 | 流量卡 |  | 一年的联通4G流量 | 按实际发生量 |