血常规检测仪分析仪招标要求

技术参数要求

1、	测量原理：电阻抗法计数，环保法（无氰化物）测HGB。

2、测试参数：≥18项，白细胞三分类。

3、投标机型在第三方质控物中有该机型的靶值，提供第三方质控物的说明书，第三方质控物需符合国家标准GB/T20468-2006(临床实验室定量测定室内质量控制指南）要求。

4、*软件：具有与仪器配套的原厂中文数据管理软件，提供证明材料。

5、标本及用量：预稀释末梢血和静脉血，用量≤20ul。

6、	排堵方式：具有智能化高压电灼烧功能。

7、测量精度：WBC≤2.0% , RBC≤2.0%, HGB≤1.5%,MCV≤1.0％， PLT≤4.0%。

8、测试速度：≥60个样本/小时。

9、*提供二甲及以上医院参加安徽省临床检验中心质评合格的血细胞质评报告。

10、工作模式：全自动，并配有预稀释模式专用的内置稀释器,末梢血预稀释模式测量不需手工添加稀释液,预稀释模式采一次血可做两次,方便小儿和特殊标本的检测。

11*	、显示屏：大于8″的彩色液晶屏，要求同屏显示全部参数和直方图。

12、资料储存：在机自动储存≥30000份含直方图的结果。

13、报告单格式：内置记录仪，可外接针式打印机，能进行中文报告单的编辑。

14*	、溯源性：有原厂配套生产的质控品、溯源性校准品；提供质控品和校准品注册证，校准品溯源性报告复印件。

15、操作语言：全中文。

16、*提供制造厂家血液分析标准化实验室的CNAS认可证书，确保血液分析系统的溯源有效性和检测质量。

17*、售后服务的保障：制造厂家在安徽省内有工商局注册的分公司（提供营业执照）。

备注：技术要求中*号项为关键技术参数，投标人所投产品必须响应，非*号参数三条不满足废标，并须对各技术参数做详细说明，不能只简单填写“达到”或“响应”。