PCR实验室试剂、新冠肺炎抗体检测试剂、

PCR实验室改造工程采购参数要求

一、分子生物学PCR实验室试剂采购参数要求：

- *项目开展：项目检测试剂具有CFDA认证，新冠肺炎检测试剂检测3个位点。

- 完善的售后服务和技术支持。

- 试剂盒使用的三甲医院不少于3家，并附使用客户清单。

- 质量控制：具备监测反应体系是否正常，监测样本采样是否合格。能有效防止因采样原因造成的假阴性结。

- *结果统计：实现仪器检测结果自动分析，设备可以连接到LIS系统，便于上传和统计数据。

- 生物安全：闭管检测，减少实验室污染、避免假阳性的出现。

- 附表：分子生物学PCR实验室需满足开展的项目

| 可开展项目名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 核酸提取试剂盒（磁珠法） | 具有CFDA认证 |
| 新冠肺炎病毒核酸测定试剂盒 | 具有CFDA认证 |
| 单纯疱疹病毒 I、II 分型核酸测定试剂盒 | 具有CFDA认证 |
| 淋球菌（NG）核酸测定试剂盒 | 具有CFDA认证 |
| 解脲支原体（UU）核酸测定试剂盒 | 具有CFDA认证 |
| 沙眼衣原体（CT）核酸测定试剂盒 | 具有CFDA认证 |
| 沙眼衣原体/淋球菌/解脲脲原体三联检测 | 具有CFDA认证 |
| 结核杆菌（TB）核酸测定试剂盒 | 具有CFDA认证 |
| 甲、乙型流感病毒核酸联合测定试剂盒 | 具有CFDA认证 |
| 甲型H1N1流感病毒RNA检测试剂盒 | 具有CFDA认证 |
| 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒 | 具有CFDA认证，磁珠法 |
| 丙型肝炎病毒核酸定量测定试剂盒 | 具有CFDA认证,磁珠法 |
| 人乳头瘤病毒（HPV）分型核酸测定试剂盒 | 具有CFDA认证、包括15个高危亚型并准确分型 |
| 人乳头瘤病毒16型、18型核酸测定试剂盒 | 具有CFDA认证 |
| 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌耐药基因检测试剂盒 | 具有CFDA认证 |
| 碳青霉烯耐药基因KPC检测试剂盒 | 具有CFDA认证 |
| 人类EGFR基因突变检测试剂盒 | 具有CFDA认证 |
| BRAF基因突变V600E突变检测试剂盒 | 具有CFDA认证 |
| K-ras基因突变分型检测试剂盒 | 具有CFDA认证 |
| 氯吡格雷代谢基因分子检测试剂盒 | 具有CFDA认证 |
| 叶酸代谢基因检测分子试剂盒 | 具有CFDA认证 |
| 华法林代谢基因检测分子试剂盒 | 具有CFDA认证 |
| 肿瘤相关基因分子检测 | 具有CFDA认证 |
| 病原微生物耐药基因分子检测 | 具有CFDA认证 |
| 个体化用药基因分子检测 | 具有CFDA认证 |

8.分子生物学PCR实验室试剂配套设备：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动医用PCR分析系统 | 1套 | - * 市场主流机型，具有CFDA认证。 - *检测通道：≥4 - 控温范围4℃-99℃，温度精确性±0.1℃。温度均匀性：±0.1℃ - 检测线性范围：1-1010 - 升降温速度和方式：不小于4.5℃/秒、 - * 样本容量：96孔 |
| 2 | 核酸自动提取仪 | 1组 | - 配套磁珠法核酸提取试剂 - * 可处理样品类型：全血、血清、血浆、粪便、细胞等。 - 处理样品容量：20-200ul， - * 单次处理样品数量：大于等于32 - * 根据样本数量提取容量可达96/批次 |
| 3 | 掌式高速离心机 | 2台 | 国产或进口知名品牌 |
| 4 | 恒温金属浴 | 1台 | 国产知名品牌 |
| 5 | 漩涡混合仪器 | 2台 | 国产知名品牌 |
| 6 | 反应板振荡器 | 1台 | 国产知名品牌 |
| 7 | 生物安全柜 | 1台 | 国产知名品牌、100%外排 |
| 8 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1台 | 国产知名品牌、内排式（100L） |
| 9 | 可移动紫外消毒车 | 4台 | 国产知名品牌 |
| 10 | 冷冻冰柜 | 1台 | 国产或进口知名品牌 |
| 11 | 双温冰箱 | 1台 | 国产或进口知名品牌 |
| 12 | 电脑 | 3台 | 国产或进口知名品牌 |
| 13 | 打印机 | 2台 | 国产或进口知名品牌 |
| 14 | 可调移液器 | 2套 | 进口品牌（5支一套） |
| 15 | 移液器架 | 2个 | 国产知名品牌 |
| 16 | UPS电源 | 2台 | 国产知名品牌 |

* 为必须满足的技术参数

二、新冠肺炎抗体检测试剂采购参数要求：

新冠肺炎血清抗体检测试剂盒（IgM、IgG）（胶体金法，具有CFDA认证）

三、分子生物学PCR实验室改造工程技术参数要求：

- 必须满足中国工程建设标准化协会《医学生物安全二级实验室建筑技术标准》（T/CECS662-2020）加强型医学 BSL-2实验室施工验收标准；

- 至少包括以下设备：（1）新风净化系统；（2）负压控制系统；（3）压力、温湿度监控系统；（4）可视监控系统；（5）空调系统；（6）消防设备。