椎间孔镜手术系统

技术参数要求

（一）椎间孔镜参数要求

一、整体要求：

1、椎间孔镜及手术器械为同一品牌，原装进口；

2、符合CE或FDA认证要求；

★3、注册证必须为：椎间孔镜。

二、椎间孔镜参数要求

1、视向角30°±1°;

2、视场角≥70°±1°;

3、工作通道直径≥3.7mm±0.5mm;配密封帽3个

4、外径≤6.3mm±0.5mm;

5、工作长度≥193mm±3.0mm;

6、景深≤70mm±1.0mm

7、工作距离10mm±1.0mm

8、防刮擦的蓝宝石玻璃镜头

9、两个带旋塞和鲁尔锁的灌洗通道

- 可支持多种消毒方式：支持热压灭菌≥134°预真空灭菌技术、蒸汽灭

（二）手术器械参数及配置要求：

1. 尖头插入针：规格≥3.0mm，工作长度≥177mm；球头手柄直径≤50mm，配套的快速旋口式球头手柄，有外壳保护，支持单手操作360°旋切；

2. 钻头插入针：规格≥3.0mm，工作长度≥185mm；球头手柄直径≤50mm配套的快速旋口式球头手柄，有外壳保护，支持单手操作360°旋切；

3. 钝头插入针：规格≥3.0mm，工作长度≥175mm；球头手柄直径≤50mm，配套的快速旋口式球头手柄，有外壳保护，支持单手操作360°旋转；

★4. 定位调节器：调节套筒：工作长度≥169mm，≥外径8.0mm，两个调节孔内径≤2.1mm；调节套筒针：调节针直径≥2.0mm，长度分别为≥230mm，≥250mm；1套

5. 金属尺；

6.  4mm骨钻：工作长度≥200mm，外径≥4.0mm，内径≤1.0mm，具有保护端头，带引导，支持单手操作360°旋切操作；

★7.  6mm骨钻：工作长度≥200mm，外径≥6.0mm，内径≤1.5mm，具有保护端头，带引导，支持单手操作360°旋切操作；

8.  7mm骨钻：工作长度≥200mm，外径≤7.0mm，内径≤1.5mm，具有保护端头，带引导，支持单手操作360°旋切操作；

9.  8mm骨钻：工作长度≥200mm，外径8.0mm，内径≤1.5mm，具有保护端头，带引导，支持单手操作360°旋切操作；

10.  9mm骨钻：工作长度≥200mm，外径9.0mm，内径≤1.5mm，具有保护端头，带引导，支持单手操作360°旋切操作；

11. 球头手柄：球头直径≥65mm，内径≥8.0mm，带快速锁合装置，手柄支持单手操作360°旋转操作；

12. 扩张器：工作长度≥210mm，外径≥6.4mm，内径≤1.8mm，前端钝头锥形，能温和地扩张软组织与肌肉；

13. 扩张器：工作长度≥190mm，外径≥3.0mm，内径≤1.0mm，前端钝头锥形，能温和地扩张软组织与肌肉；

14. 抓取钳：工作长度≥200mm，直径3.5mm，带灌洗/抽吸通道及鲁尔锁，标准微杯状钳口；

15. 弯抓取钳：弯钳，工作长度≥285mm，直径≤3.5mm，带灌洗/抽吸通道及鲁尔锁，标准微杯状钳口；

16. 抓取钳：工作长度≥200mm，直径≤5.0mm，带灌洗/抽吸通道及鲁尔锁，标准微杯状钳口；

17. 抓取钳：工作长度≥285mm，直径≤2.5mm，带灌洗/抽吸通道及鲁尔锁，标准微杯状钳口；

18. 弯抓取钳：弯钳，工作长度≥285mm，直径≤2.5mm，带灌洗/抽吸通道及鲁尔锁，标准微杯状钳口；

19. 引导线：长度≥450mm，外径≤0.7mm，用于定位及引导手术器械进入；

20. 引导线：长度≥450mm，外径≥1.5mm，用于定位及引导手术器械进入；

21. 工作套筒：工作长度≥156mm，外径≥7.5mm，内径≤6.4mm，带定位标识，

22. 持线钳：长度≤200mm；

23. 骨锤：头端一端采用医用塑料减震设计，另一端采用金属设计。

24.金属导丝筒：用于存放导丝及导丝消毒；

25.设备箱：内含上部和下部设备架各一件；1套

（三）双频射频机

一、产品注册名称：低温等离子体多功能手术系统

二、临床使用范围：椎间孔镜下汽化、消融、止血术。

三、整机要求

★1．主机共有二个界面为：汽化界面、消融凝血界面：

2．汽化功率：60W,分1~4档可调，皱缩、消融功率：40W，分1~5档可调，阻抗自动调节，脉冲波输出

3．等离子体止血、消融温度40~60℃,等离子体镜下汽化、切割、温度40~70℃。

4．主机采用全智能数字控制电路，须具备以下了四种功能：

4.1具有消融全时监控负载反馈信息，当消融达到最佳状态时，主机能通过双极消融刀头反馈阻抗信息并能自动调节阻抗和能量的大小，防止过度治疗和温度上升。

4.2 具有功率档位消融深度程控技术，保证了肥厚性部位组织达到一次性更好、更彻底的治疗，减少病人重复治疗费用及痛苦。

4.3具有自动识别三种组织结构：血液、粘膜组织、间质组织，并输出对应的波形和阻抗。凝血使用脉冲波有效的防止组织粘连和渗透并形成1mm的凝固层；粘膜治疗采用了强力波快速瘢痕收缩形成高阻抗防止对肌层渗透；间质组织消融运用柔和间断波能准确的把能量数控到相应深度并防止对组织的粘连，达到最快、有效、精确、安全的治疗。

4.4具有各种手术刀头识别和保护功能、减少负损伤。

（四） 摄像光源系统

一、名称：摄像光源系统

二、数量：一套

三、用途：用于手术室手术。

四、技术参数及配置要求：

数字式高清摄像系统     1套

1、原装进口

2、数字图像处理系统

3、动态图像处理技术

4、CCD晶片高清技术,从晶片采集、数据传输处理、监视器显示，图像像素≥ 1920*1080线

5、带USB存储功能，通过U盘或者移动硬盘存储1920×1080像素的照片和1920×1080像素的视频，并可以通过摄像头遥控和面板按钮两种控制模式；

6、从晶片采集、数据传输处理、监视器显示，图像长宽比16：9

7、具有图像放大和冻结的功能

★8、Anti-Moire过滤器可用于纤维内窥镜

9、具有一体化手术室功能,可集中控制以及为从无菌的手术台处(远程) 控制所有手术室的腔镜设备

调焦镜头F=18mm

五、全自动氙灯冷光源   1套

技术参数：

1、原装进口

2、灯泡功率≥180W;色温6000K

3、灯泡寿命大于500小时

4、全自动调光或者手动调光

5、灯泡使用寿命显示

6、具有待机功能

六、24寸液晶监视器

技术参数：

1、分辨率：1920×1200(WUXGA)。

2、亮度：400cd/m2。

3、对比度：1000︰1。

4、尺寸比：16︰10。

5、色度：1600万色。

七、医用五层台车

(五) 手术动力系统参数要求

1、全智能动力主机，带冲洗泵。自动识别被连接的马达和手柄，提供最佳转速、扭矩、冲水量，适用于脊柱外科、骨科、微创腔镜外科手术。

2、双液晶屏显示；主屏：6.5英寸高清广角液晶触摸显示屏，超灵敏度，实时显示马达和手柄的工作状态。副屏快捷键设置，可编程脚控实时功能显示。

3、双通路输出，可同时连接二只电动马达和手柄。

4、马达导线轻型电缆设计，使用轻便，方便医生灵活操作，可高温高压消毒。

5、标准转速≥80000转/分，最高转速≧100000转。

6、配置有标准型直、弯磨钻手柄，微型平摆锯、脊柱微创通道手术用超长型弧度磨钻手柄、多功能驱动器、线夹头、克氏针夹头、空心钻接头及配套的磨头、锯片。

7、可配置椎间孔镜下用超细特长型磨钻手柄及配套的磨头。椎间孔镜用超细特长型磨钻手柄：护鞘工作长度≥275.8mm，操作直径≤2.1mm。

8、微型平摆锯手柄需配有微型锯专用电动马达及连线，频率≥20000r/min，摆幅≥8°；

9、脊柱微创通道手术用超长型弧度磨钻手柄：护鞘工作长度≥128.5mm，操作直径≤4.8mm，带10°弧度弯曲；适用于脊柱微创通道和椎间盘镜手术。

10、各类电动马达及导线、磨钻手柄、摆锯手柄及配套的磨头、锯片均可高温高压消毒。

11、脚控开关无级变速，可实现手柄转速的精准控制。