## Sheet1
3.0T MRI（科学研究型 1）
序号 | 技术性能名称 | 招标技术要求
*0 | 总体要求（技术平台先进性） | 为保证技术先进性和前沿技术平台，各家需要提供以下最高端平台磁共振，如：TIM4G、GEM suite、dStream、Titan及静音技术
1 | 磁体
*1.1 | 磁场强度 | 3.0T
1.2 | 中心共振频率 | ≥128MHz
1.3 | 磁场类型 | 超导磁体
1.4 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽＋抗外界干扰屏蔽
1.5 | 匀场方式 | 主动匀场＋被动匀场＋动态匀场
1.6 | 超导匀场 | 具备
1.7 | 病人个性化匀场 | 具备
1.8 | 高级高序匀场 | 具备
1.9 | 自动匀场时间 | ≤30秒
1.1 | 磁体材料 | 3.0T专用磁体
*1.11.1 | 磁体长度（不含外壳） | ≥162cm
1.11.2 | 磁体长度（含外壳） | ≤216cm
*1.12 | 磁体内径（患者检查孔道内径）大小 | ≥60cm
1.13 | 磁体为两端开放式设计 | 具备
1.14 | 磁体重量（含液氦） | ≤6.3吨
1.15 | 磁场稳定度 | ≤0.1ppm/h
1.16 | 磁场均匀度（V－RMS测量法，采用24平面，每平面24点测量标准；在关闭线性及非先行匀场条件下测量）（typical）
1.16.1 | 50cmDSV（Typical） | ≤1.73ppm
1.16.2 | 45cmDSV（Typical） | ≤0.7 ppm
1.16.3 | 40cmDSV（Typical） | ≤0.25 ppm
1.16.4 | 30cmDSV（Typical） | ≤0.06ppm
1.16.5 | 20cmDSV（Typical） | ≤0.02ppm
1.16.6 | 10cmDSV（Typical） | ≤0.005ppm
1.16.7 | 磁场均匀度（V-RMS，Guaranteed）
1.16.8 | 50cmDSV(Guaranteed) | ≤3 ppm
1.16.9 | 40cmDSV(Guaranteed) | ≤1.5 ppm
1.16.10 | 40cmDSV(Guarnteed) | ≤0.5 ppm
1.16.11 | 30cmDSV(Guarnteed) | ≤0.15ppm
1.16.12 | 20cmDSV(Guarnteed) | ≤0.008ppm
1.17 | 液氦消耗 | 零液氦消耗
1.18 | 5高斯线范围： | ≤6.0x3.5m2
2 | 梯度系统
*2.1 | 最大梯度场强（非有效值） | ≥80mT/m
2.2 | 最大单轴梯度切换率（非有效值，需要Datasheet证明） | ≥200mT/m/ms
2.3 | 最大单轴梯度切换率有效值 | ≥139mT/m
*2.4 | 单轴最大切换率有效值 | ≥346mT/m/ms
*2.5 | 在同一梯度扫描模式下，最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率 | 在同一序列中可同时达到
2.6 | 工作周期 | 100%
2.7 | 梯度控制系统 | 全数字实时发射接收
2.8 | 梯度工作方式 | 非共振
2.9 | 梯度放大器冷却方式 | 水冷
*2.10 | 最短爬升时间 | ≤0.4ms
3 | 检查环境
3.1 | 扫描床水平移位精度 | ≤±0.5mm
3.2 | 运动时扫描床最大承受重量 | ≥250kg
3.3 | 扫描床水平运动最大速度 | ≥200mm/sec
3.4 | 最大水平移动范围 | ≥264cm
3.5 | 智能触控病人定位系统（床旁两侧触摸带定位系统） | 具备
3.6 | 一键定位 | 具备
3.7 | 机架的两侧均有床旁操作按钮 | 可控制扫描床的运动和扫描
3.8 | 扫描床自动步进 | 具备
3.9 | 足先进扫描模式 | 具备
3.1 | 扫描床紧急制动功能 | 具备
3.11 | 病人通道环境
3.11.1 | 病人通道环境配置 | 照明、通风、对讲通话、背景音乐、专用防磁耳机、呼叫等
3.11.2 | 磁体液晶显示屏系统 | 提供
4 | 射频系统
4.1 | 实时数字化射频能量监控 | 具备
4.2 | 射频功率 | ≥40KW
4.3 | 射频噪音水平 | ≤0.5dB
4.4 | 所有线圈免调谐 | 具备
4.5 | 发射带宽 | ≥750KHZ
4.6 | 最大射频接收动态范围 | ≥169dB
4.7 | 射频接收带宽 | ≥1MHZ
4.8 | 采样分辨率 | ≤25ns
4.9 | 并行采集技术平台（SENSE或ASSET或IPAT） | 具备
*4.10 | 系统最大终端接收通道数 | ≥146通道或无限制通道
4.11 | *单次采集（单FOV）最大通道数 | ≥64
*4.12 | 射频线圈 | 射频线圈:各厂商须提供满足临床各部位使用下列配置线圈（提供datasheet）
4.12.1 | 西门子公司须提供TIM4G线圈，包括但不限于右侧所列，且请提供各类线圈具体参数，单独报价，并包含在投标总价中 | 头颈联合矩阵线圈，1套≥20通道；腹部矩阵线圈，1套≥36通道；脊柱矩阵线圈，1套≥32通道；下肢血管矩阵线圈，1套≥36通道；全中枢神经系统线圈，1套≥52通道；双侧乳腺线圈，1套≥4通道；大、小通用柔性线圈，各1套≥4通道；独立的头线圈，各1套≥20通道
4.12.2 | GE公司提供 GEM Suite线圈， 包括但不限于右侧所列，且请提供各类线圈具体通道数，单独报价，并包含在投标总价中 | 头颈联合相控阵线圈，1套≥29单元；腹部相控阵线圈，1套≥36单元；下肢血管线圈，1套≥35单元；全脊柱相控阵线圈，1套≥40单元；双侧乳腺线圈，1套≥8单元；大、小柔性线圈，各1套≥16单元； 独立的头线圈，各1套
4.12.3 | 飞利浦公司提供采用一体化线圈设计dStream 线圈，包括但不限于 右侧所列，且请提供各类线圈 具体参数， 单独报价，并包含在投标总价中 | dS头颈联合线圈，1套≥20通道；dS全神经系统线圈，1套≥52通道；dS全脊柱线圈，1套≥44通道；dS体部线圈，1套≥32通道；第二个dS体部线圈，1套≥32通道；下肢血管线圈，1套；ds双侧乳腺线圈，1套≥7通道；大、小柔性线圈，各1套≥8通道；独立的头线圈，各1套
4.12.4 | 如果未提到的厂家，请提供相应最高通道数的线圈
4.12.5 | 膝关节线圈(非柔性专用线圈) | 提供
4.12.6 | 肩关节专用线圈（非柔性） | 提供
4.12.7 | 满足血管成像的线圈和母婴、母胎方面专用线圈 | 单独报价，不计入总价内
4.12.8 | 颈动脉斑块线圈 | 单独报价，不计入总价内
5 | 静音技术
5.1 | 梯度系统硬件静音技术 | 提供
5.2 | 梯度系统软件静音技术 | 提供
5.3 | 投标人自行描述静音技术可实现的扫描序列 | 提供
6 | 主控计算机系统
6.1 | 操作系统 | Linux或Windows系统
6.2 | 主CPU主频 | ≥3.2GHz
6.3 | 主内存 | ≥16GB
6.4 | 图像存储硬盘容量 | ≥500GB
6.5 | 最大重建矩阵 | ≥1024×1024
6.6 | 重建速度（请附Data Sheet证明） | ≥13000幅/秒（2D傅立叶变换，256×256矩阵，100% FOV，100%数据重建）
6.7 | 阵列处理器内存 | ≥36GB
6.8 | 系统软件硬盘容量 | ≥120GB
6.9 | DVD-RW光盘刻录机 | 提供，一体化DVD-RW刻录光驱，并能回读主系统（双向存储）
6.1 | 同步扫描和创建功能 | 实时显示
6.11 | 彩色液晶显示器 | ≥19英寸，分辨率≥1280*1024
6.12 | 实时MIP | 提供
6.13 | 实时MPR | 提供
6.14 | 三维表面重建技术SSD | 提供
6.15 | 自由感兴趣区MIP重建 | 提供
6.16 | 图像减影，电影回放 | 提供
6.17 | 实时互动多平面重建 | 提供
6.18 | 动态定量分析软件：t-test,ADC-map,T1,T2 值的计算,减影、叠加,时间信号曲线，时间峰值等 | 有（t-test,ADC-map,T1,T2 值的计算,减影、叠加,时间信号曲线，时间峰值等）。
6.19 | 实时心电波形显示 | 提供
6.2 | 实时呼吸、脉搏波形显示 | 提供
7 | 后处理接口 | 提供
7.1 | 软件控制照相技术 | 提供
7.2 | DICOM3.0接口与RIS/PACS多功能网络连接(包括打印、传输、接收、存储、查询、Worklist等功能) | 提供
7.3 | 标准激光相机DICOM3.0数字接口 | 提供
7.4 | 主机向PC机传输图像数据功能 | 提供
8 | 扫描参数
8.1.1 | 最大FOV X轴 | ≥500mm
8.1.2 | 最大FOV Y轴 | ≥500mm
*8.1.3 | 最大FOV Z轴 | ≥500mm
8.2 | 最小FOV | ≤5mm
8.3 | 二维最薄扫描层厚
8.4 | 三维最薄扫描层厚 | ≤0.05mm
8.5 | 最大采集矩阵
8.6 | 最大层面分辨率
8.7 | 自旋回波最短TR时间（128矩阵） | ≤4.3ms
8.8 | 自旋回波最短TE时间（128矩阵） | ≤1.5ms
8.9 | EPI最短TR时间（64矩阵） | ≤10ms
8.1 | EPI最短TE时间（64矩阵） | ≤2.1ms
8.11 | EPI最短TR时间（128矩阵） | ≤10ms
8.12 | EPI最短TE时间（128矩阵） | ≤2.3ms
8.13 | EPI最短TR时间（256矩阵） | ≤10ms
8.14 | EPI最短TE时间（256矩阵） | ≤2.7ms
8.15 | 3D GRE最短TR(512 x512矩阵) | ≤1.27ms
8.16 | 3D GRE最短TE (512x512矩阵) | ≤0.32 ms
8.17 | 3D GRE最短TR时间（256×256矩阵） | ≤1.2ms
8.18 | 3D GRE最短TE时间（256×256矩阵） | ≤0.5ms
8.19 | 3D GRE最短TR时间（128×128矩阵） | ≤0.7ms
8.2 | 3D GRE最短TE时间（128×128矩阵） | ≤0.3ms
8.21 | 3D GRE最短TR(64 x64矩阵) | ≤0.59 ms
8.22 | 3D GRE最短TE (64 x64矩阵) | ≤0.23ms
8.23 | 2D GRE最短TR（512×512矩阵） | ≤1.32ms
8.24 | 2D GRE最短TE（512×512矩阵） | ≤0.22ms
8.25 | 2D GRE最短TR（256×256矩阵） | ≤0.98ms
8.26 | 2D GRE最短TE（256×256矩阵） | ≤0.22ms
8.27 | 2D GRE最短TR（128×128矩阵） | ≤0.7ms
8.28 | 2D GRE最短TE（128×128矩阵） | ≤0.22ms
8.29 | 2D GRE最短TR（64×64矩阵） | ≤0.59ms
8.3 | 2D GRE最短TE（64×64矩阵） | ≤0.22ms
8.31 | 快速自旋回波最短TR（256×256矩阵） | ≤17ms
8.32 | 快速自旋回波最短TE（256×256矩阵） | ≤1.8ms
8.33 | 快速自旋回波最短TR（128×128矩阵） | ≤17ms
8.34 | 快速自旋回波最短TE（128×128矩阵） | ≤1.5ms
8.35 | EPI回波因子 | ≥255
8.36 | FSE最大回波链 | ≥256
8.37 | 采集弥散加权系数B值 | ≥10000s/mm2
9 | 要求 | 各投标厂商应提供投标机型具备的所有技术及序列,包括但不限于以下,并请说明
9.1 | 自旋回波序列
9.1.1 | 2D/3D快速自旋回波序列 | 提供
9.1.2 | 组织驰豫时间测量SE | 提供
9.1.3 | 单次激发快速自旋回波序列 | 提供
9.1.4 | 多次激发快速自旋回波序列 | 提供
9.1.5 | 快速恢复快速自旋回波 | 提供
9.2 | 可选择角度的SE | 提供
9.3 | 反转恢复序列 | 提供
9.4 | 脂肪抑制序列 | 提供
9.5 | 频谱特异式大范围脂肪抑制 | 提供
9.6 | 快速自由水抑制序列， 包括 | 提供
9.6.1 | 快速自由水抑制序列T1W成像技术 | 提供
9.6.2 | 快速自由水抑制序列T2W成像技术 | 提供
9.7 | 快速反转恢复序列（脂肪、水抑制） | 提供
9.8 | 单次激发快速反转恢复序列 | 提供
9.9 | 单独灰质或白质成像序列 | 提供
9.1 | 梯度回波序列（2D/3D） | 提供
9.10.1 | 亚秒T1加权技术 | 提供
9.10.2 | 亚秒T2加权技术 | 提供
9.10.3 | 流动补偿技术 | 提供
9.11 | 稳态快速扫描技术 | 提供
9.12 | 超快速场回波序列 | 提供
9.13 | 多层快速动态成像 | 提供
9.14 | 锁孔成像技术 | 提供
9.15 | 三维成像 | 提供
9.16 | 多块三维 | 提供
9.17 | 多叠三维 | 提供
9.18 | 智能化K空间快门成像 | 提供
9.19 | 磁化转移对比 | 提供
9.2 | 单次激发EPI技术 | 提供
9.21 | 多次激发EPI技术 | 提供
9.22 | 2D/3D流入法血管造影 | 提供
9.23 | 快速流入法血管造影 | 提供
9.24 | 快速3D增强MRA | 提供
9.25 | 倾角优化非饱和激发技术 | 提供
9.26 | 2D/3D相位对比血管造影 | 提供
9.27 | 快速相位对比血管造影 | 提供
9.28 | 伪影消除技术，包括
9.28.1 | 恒定信号技术 | 提供
9.28.2 | 流动校正梯度波形技术 | 提供
9.28.3 | 区域饱和技术 | 提供
9.28.4 | 卷积伪影去除技术 | 提供
9.28.5 | 周边脉动触发技术 | 提供
9.28.6 | 呼吸触发技术 | 提供
9.28.7 | 智能伪影消除技术 | 提供
9.28.8 | 减少呼吸运动伪影不增加扫描时间技术 | 提供
9.28.9 | Manual-Start/stop | 提供
9.28.10 | 其它伪影消除技术 | 提供
9.29 | 节时技术, 包括:
9.29.1 | 半扫描技术 | 提供
9.29.2 | 部分扫描采集技术 | 提供
9.29.3 | 矩形视野采集技术 | 提供
9.29.4 | 三维重叠连续采集技术 | 提供
9.29.5 | 预备相位极小化扫描技术 | 提供
9.3 | 神经系统成像技术 | 提供
9.30.1 | 高分辨解剖成像 | 提供
9.30.2 | 脊髓成像 | 提供
9.30.3 | 脑脊液抑制技术 | 提供
9.30.4 | 脂肪抑制 | 提供
9.30.5 | 灰、白质最佳成像 | 提供
9.31 | 普通弥散成像技术，包括：
9.31.1 | 单次激发EPI | 提供
9.31.2 | 多次激发EPI | 提供
9.31.3 | 各向同性采集 | 提供
9.31.4 | 各向异性采集 | 提供
9.31.5 | 一次扫描完成三弥散方向采集 | 提供
9.31.6 | 自旋回波EPI | 提供
9.31.7 | 梯度回波EPI | 提供
9.31.8 | 反转EPI | 提供
9.32 | 特殊弥散成像技术，包括：
9.32.1 | ADC成像 | 提供
9.32.2 | 指数化表观弥散系数图（eADC MAP） | 提供
9.33 | 脑灌注成像技术,包括
9.33.1 | 计算血流图（rCBV图） | 提供
9.33.2 | 平均通过时间（MTT） | 提供
9.33.3 | 到达峰值时间（TTP） | 提供
9.33.4 | 负积分图（局部脑血容量） | 提供
9.33.5 | 检索图（局部脑血容量） | 提供
9.33.6 | 彩色灌注分析软件 | 提供
9.33.7 | 具备线上计算血流动态图 | 提供
9.34 | 心血管成像技术，包括：
9.34.1 | 2D/3D时飞法技术 | 提供
9.34.2 | 连续多层3D时飞法技术 | 提供
9.34.3 | 门控2D血管技术 | 提供
9.34.4 | 2D/3D相位对比法技术 | 提供
9.34.5 | 相位对比MRA技术 | 提供
9.34.6 | 增强对比MRA技术 | 提供
9.34.7 | TONE+MTC | 提供
9.34.8 | 血管选择技术（动静脉分离） | 提供
9.34.9 | 超快速血管成像技术 | 提供
9.34.9.1 | 动态血管成像 | 提供
9.34.9.2 | 全身血管成像 | 提供
9.34.10 | 可变反转角射频技术 | 提供
9.34.11 | 最大强度投影技术 | 提供
9.34.12 | 多层面重建技术 | 提供
9.34.13 | 3D多层重叠成像技术 | 提供
9.34.14 | 智能化实时透视造影剂追踪血管成像技术 | 提供
9.34.15 | 智能化自动移床造影剂跟踪技术 | 提供
9.34.16 | 实时交互式血管成像 | 提供
9.34.17 | 流量定量分析技术 | 提供
9.34.18 | 区域饱和技术 | 提供
9.34.19 | 心脏成像白血技术 | 提供
9.34.20 | 心脏成像黑血技术（双反转） | 提供
9.34.21 | 三反转法心肌黑血计算（心肌黑血+脂肪抑制技术） | 提供
9.34.22 | 心脏电影成像 | 提供
9.34.23 | 曲面重建技术 | 提供
9.34.24 | 提供全身血管成像技术及图像 | 提供
9.34.25 | 心电门控 | 提供
9.34.26 | 呼吸门控 | 提供
9.34.27 | 外周门控 | 提供
9.34.28 | 呼吸补偿 | 提供
9.34.29 | 流动补偿 | 提供
9.34.30 | 三维定位系统 | 提供
9.34.31 | 频率编码方向扩大采集 | 提供
9.34.32 | 相位编码方向扩大采集 | 提供
9.34.33 | 饱和带数目 | ≥6
9.34.34 | 脂肪饱和技术 | 提供
9.34.35 | 水饱和技术 | 提供
9.34.36 | 水激发技术 | 提供
9.34.37 | 四维血管成像技术 | 提供
9.34.38 | 梯度/相位重组回放血管成像 | 提供
9.34.39 | 外周血管成像技术 | 提供
9.34.40 | 体部血管成像技术 | 提供
9.34.41 | 磁化对比血管成像技术 | 提供
9.34.42 | 3D黑血序列成像 | 提供
9.35 | 体部成像技术包括
9.35.1 | 腹部检查技术 | 提供
9.35.2 | 盆腔检查技术 | 提供
9.35.3 | MR结肠造影技术 | 提供
9.35.4 | MR胰胆管造影技术 | 提供
9.35.5 | 动态肾脏成像 | 提供
9.35.6 | MR尿路造影技术 | 提供
9.35.7 | 肝脏灌注成像 | 提供
9.35.8 | 肝脏弥散成像 | 提供
9.35.9 | 肾脏灌注成像 | 提供
9.35.10 | 肾脏弥散成像 | 提供
9.36 | 四肢及关节成像技术 | 提供
9.37 | 并行采集技术 | 提供
9.37.1 | 并行采集最短加速因子 | ≥4
9.37.2 | 并行采集技术成像可与所有快速扫描技术合并使用 | 提供
9.37.3 | 并行采集技术成像可与3D TOF血管成像技术结合使用 | 提供
9.37.4 | 并行采集技术成像可与实时动态匀场技术结合使用 | 提供
9.37.5 | 并行采集时重建技术 | 提供
9.37.6 | 并行采集技术成像可与PCA结合使用 | 提供
9.37.7 | 并行采集技术成像可与频谱结合使用 | 提供
9.38 | 其他成像技术，包括
9.38.1 | 三维定位系统 | 提供
9.38.2 | 扫描暂停 | 提供
9.38.3 | 可变带宽技术 | 提供
9.38.4 | 优化带宽技术 | 提供
9.38.5 | 腹部优化成像技术 | 提供
9.38.6 | 腹部3D容积多期动态增强脂肪抑制技术 | 提供
9.38.7 | 预饱和技术 | 提供
9.38.8 | 优化反转角度技术 | 提供
9.38.9 | 表面线圈密度校正成像技术 | 提供
9.38.10 | 智能化照相成像技术 | 提供
9.38.11 | 同相位/反相位成像 | 提供
9.38.12 | 快速射频干扰梯度回波 | 提供
9.38.13 | 3D屏气512矩阵高分辨率水成像 | 提供
9.38.14 | 自由呼吸的三维高分辨率MR水成像 | 提供
9.38.15 | 2D厚层水成像 | 提供
9.38.16 | 预扫描技术 | 提供
9.38.17 | 信噪比显示功能 | 提供
9.38.18 | 预饱和技术 | 提供
9.39 | 伪影校正技术 | 提供患者运动伪影,金属伪影,磁敏感伪影校正技术（请提供名称及技术说明）
9.4 | 腹部多期动态增强技术 | 提供
9.41 | 3D容积T2/FLAIR成像技术，扫描一次可在任意平面重建各向同性技术（请提供名称及技术说明） | 提供（请提供名称及技术说明）
9.42 | 重度T2*加权成像技术或者SWI（请提供名称及技术说明） | 提供（请提供名称及技术说明）
9.43 | 增强型弥散成像技术 | 提供
9.44 | 神经成像组件 | 提供
9.45 | 血管成像组件 | 提供
9.46 | 心脏成像组件 | 提供
9.47 | 乳腺成像组件 | 提供
9.48 | 体部成像组件 | 提供
9.49 | 肿瘤成像组件 | 提供
9.5 | 骨关节成像组件 | 提供
9.51 | 儿童成像组件 | 提供
9.52 | 参量图成像软件包 | 提供
9.53 | 磁敏感加权成像 | 提供
9.54 | 高级心脏成像软件包 | 提供
10 | 图像处理工作站
*10.1 | 独立高级影像后处理工作站（相应功能由主机实现，后处理软件包配置在主机及工作站上均能进行） | 提供原厂最新最高版本专用高级影像后处理工作站一套,单独报价，计入总价内
10.2 | 显示器 | ≥19英寸
10.3 | CPU | ≥3.0GHZ*2
10.4 | 内存 | ≥8GB
10.5 | 硬盘容量 | ≥146GB
10.6 | DVD-RW驱动器 | 提供
10.7 | 工作站上的处理软件必须按照11项标准要求提供
10.8 | DICOM图像转换成JPG格式 | 提供
10.9 | 图像融合 | 提供
10.1 | 病人数据库 | 提供
10.11 | 提供DICOM3.0标准，包括DICOM Send/Receive、Query/Receive、Basic Print、Worklist、Storage.等 | 提供
10.11.1 | DICOM3.0标准激光相机数字接口 | 提供
11 | 临床应用软件
11.1 | 3D后处理功能软件 | 具备
11.1.1 | MPR | 具备
11.1.2 | SSD | 具备
11.1.3 | MIP | 具备
11.1.4 | VR | 具备
11.2 | 交互成像技术 | 具备
11.3 | 弥散成像
11.3.1 | 弥散成像ADC图 | 具备
11.3.2 | 弥散张量成像 | 具备
11.3.3 | 白质纤维束追踪技术 | 具备
11.3.4 | 弥散张量方向数 | ≥12
11.3.5 | 全身DWI成像及其后处理和拼接、融合软件 | 具备
11.3.6 | 高清弥散成像（多次激发，分段读出） | 具备
11.4 | 灌注成像（包括有和无对比剂增强的灌注成像） | 具备
11.5 | 磁共振血管造影技术(MRA)
11.5.1 | MOTSA | 具备
11.5.2 | TONE (Ramped excitation) | 具备
11.5.3 | MTC | 具备
11.5.4 | TOF 2D/3D | 具备
11.5.5 | PC 2D/3D | 具备
11.5.6 | PC Cine | 具备
11.5.7 | CE-MRA | 具备
11.5.8 | Whole body peripheral MRA | 具备
11.5.9 | Bolus tracking | 具备
11.5.9.1 | 自动步进血管造影技术 | 具备
11.5.9.2 | 无造影剂MRA技术：体部、外周无造影剂MRA技术 | 具备
11.5.9.3 | 高级血管分析软件包 | 具备
11.6 | 心脏成像软件包：
11.6.1 | 心脏功能 | 具备
11.6.2 | 心电图 | 具备
11.6.3 | 常规形态学成像 | 具备
11.6.4 | 回波分享技术 | 具备
11.6.5 | 快速梯度回波/快速心脏采集 | 具备
11.7 | 氢质子频谱成像
11.7.1 | 高级频谱分析软件包 | 具备
11.7.2 | STEAM技术(激励回波采集法)和PRESS技术(自旋回波) | 具备
11.7.3 | 单体素频谱 | 具备
11.7.4 | 多体素频谱 | 具备
11.7.5 | 2D频谱成像（2DMRSI） | 具备
11.7.6 | 3D频谱成像(3DMRSI) | 具备
11.7.7 | 2D多层频谱成像 | 具备
11.7.8 | 乳腺频谱成像 | 具备
11.7.9 | 前列腺波谱成像 | 具备
11.7.10 | 肝脏波谱成像 | 具备
11.7.11 | 频谱成像自动化高级高序匀场技术 | 具备
11.7.12 | 频谱图透明覆盖技术 | 具备
11.7.13 | 容积快速成像技术 | 具备
11.7.14 | 容积快速多期对比剂动态增强成像技术及后处理技术 | 具备
11.8 | BOLD与相应的高级功能处理分析软件包 | 具备
11.9 | 磁敏感加权成像 | 具备
11.1 | 血管斑块成像及分析软件 | 具备
11.11 | 瓣膜成像技术 | 具备
11.12 | 心肌标记技术 | 具备
11.13 | 首次通过法心肌灌注成像 | 具备
11.14 | 延迟法心肌灌注成像 | 具备
11.15 | 心脏电影成像 | 具备
11.16.1 | 肝脏脂肪精准定量分析 | 具备
11.16.2 | T2 mapping功能 | 具备
11.17 | 铁含量定量分析，并可实现T2* mapping 功能 | 具备
11.18 | 冠脉成像技术 | 具备
11.19 | 肿瘤新生毛细血管通透性分析包 | 具备
11.2 | 小视野高清弥散 | 具备
12 | 附件
12.1 | 水冷机 | 具备
12.2 | 磁共振RF屏蔽 | 具备
12.3 | 机房专用中央精密空调 | 具备
12.4 | 进口高压注射器 | 具备
13 | 保修及维修
13.1 | 整机免费保修期（含所有零部件，包括磁体、液氦、制冷系统、线圈和独立工作站等。） | 1年，并提供每年保修报价
*13.2 | 保修期外的整机年保修价格（单独以百分比形式报价，不包含在投标总价中） | 提供保修期后的整机年保修价格（分全保、人工保等类型），并注明保修详细内容。作为重要评标依据
＜8%投标总价（含液氦、各类线圈、磁共振制冷系统、水冷机等，不含屏蔽及空调）
13.3 | 保修期内的开机率（按365天/年计） | ≥95%
13.4 | 投标厂家必须在安徽省设有维修站点及维修工程师 | 提供，并在售后服务承诺中体现
13.5 | 单次人工维修价格 | 出保修期后，单次人工费用≤2000元人民币，作为重要评标依据
*13.6 | 零部件更换及线圈价格 | 提供所投设备系统备品备件、线圈明细清单及价格
13.7 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择。
*13.8 | 维修要求 | 必须开放维修密码，要求提供完整的技术手册及线路图，并提供基本维修手册
13.9 | 维修说明 | 提供的维修、保修合同文本与本次招标文件相关条款不符之处，以本招标文件为准。
备注：上述技术要求厂家必须完整提供硬件和软件，必须列出配置说明及配置清单