- 移动式DR摄影机参数

| 序号 | 技术性能参数名称 | 技术性能参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压发生器 |  |
| *1.1 | 最大功率 | ≥ 30KW |
| 1.2 | 最高管电压 | ≥ 130KV |
| 1.3 | 电压分步调整 | ≥ 47级调整 |
| *1.4 | 最高管电流 | ≥ 400 mA |
| 1.5 | 最大毫安秒 | ≥ 360mAs |
| 1.6 | 最短曝光时间 | ≤ 1 ms |
| 1.7 | 最长曝光时间 | ≥ 3 s |
| 2 | X线球管 |  |
| 2.1 | 球管类型 | 旋转阳极球管 |
| 2.2 | 阳极转速 | ≥ 9000rpm |
| *2.3 | 焦点尺寸 | 单焦点≤ 0.8mm |
| 2.4 | 阳极热容量 | ≥ 120KHU |
| 2.5 | 球管热容量 | ≥ 1.1MHU |
| *2.6 | 遥控曝光 | 具备 |
| 3 | 准直器 |  |
| 3.1 | 多叶片准直器集成到球管外壳中 | 是 |
| 3.2 | 旋转角度 | ≥ ±90° |
| 3.3 | 卤素灯射野照明强度（1m SID） | ≥ 180LUX |
| 4 | 数字图像采集系统 |  |
| 4.1 | 可以使用直流电（电池）和交流电源曝光 | 是 |
| *4.2 | 无线平板探测器 | 是 |
| *4.3 | 探测器材料 | 碘化铯非晶硅 |
| 4.4 | 矩阵 | ≥ 2300 x 2800 |
| 4.5 | 像素尺寸 | ≤ 148 μm |
| *4.6 | 采集灰阶 | ≥ 16bit |
| 4.7 | 探测范围 | ≥ 34.8cm x 42.4cm |
| 4.8 | 厚度 | ≤ 19 mm |
| *4.9 | 探测器规格 | ≥ 14英寸×17英寸 |
| 4.10 | 最大承重（站立位） | ≥ 100kg |
| 4.11 | 无线传输技术 | 具备 |
| 4.12 | 在线自动充电 | 具备 |
| 5 | 数字图像处理系统 |  |
| 5.1 | 触摸屏显示器 | 是 |
| 5.2 | 显示器尺寸 | ≥ 15英寸 |
| 5.3 | 图像存储 | ≥ 10000幅 |
| 5.4 | 可在HIS/RIS病人管理系统（DICOM Worklist）中查询病人列表和图像信息 | 具备 |
| 5.5 | 自动和手动病人信息注册 | 具备 |
| 5.6 | 图像可以传输到网络上（DICOM Send） | 具备 |
| 5.7 | 图像网络打印功能（DICOM Print） | 具备 |
| 5.8 | 可以选择和配置器官程序 | 具备 |
| 5.9 | 图像边缘增强功能 | 具备 |
| 5.10 | 调整LUT功能 | 具备 |
| 5.11 | 图像标记的显示功能（左/右，前后/后前） | 具备 |
| 5.12 | 图像旋转功能 | 具备 |
| 5.13 | 图像正负片显示功能 | 具备 |
| 5.14 | 图像缩放功能 | 具备 |
| 5.15 | 图像窗口窗位调整和显示功能 | 具备 |
| 5.16 | 图像过滤功能 | 具备 |
| 5.17 | 图像插入注释行功能 | 具备 |
| 5.18 | 可以利用控制板遥控准直器灯 | 具备 |
| 5.19 | 操作系统 | Windows |
| 6 | X线球管支臂系统 |  |
| 6.1 | 双关节类悬吊臂设计 | 是 |
| 6.2 | 支臂无电缆设计 | 是 |
| 6.3 | 最大焦点高度 | ≥ 210cm |
| 6.4 | X线球管最大外展 | ≥ 124cm |
| 6.5 | 4 m自动伸缩电源线 | 具备 |
| 7 | 移动X光机运动方式 |  |
| 7.1 | 手动及电动 | 手动及电动 |
| 7.2 | 运动速度 | ≥ 1.5m/s |
| 7.3 | 80%充电时间 | ≤ 5小时 |
| 7.4 | 电池容量 | ≥ 65Ah |
| 8 | 其它 |  |
| 8.1 | 电源要求 | 100 V - 240 V，50/60 Hz |
| 8.2 | 温度要求 | 10°C - 35°C |
| 8.3 | 湿度要求 | 20% - 75% |
| *8.4 | 机身宽度 | ≤ 60cm |
| 8.5 | 静止位时机身高度 | ≤ 160cm |
| 8.6 | 具备线控曝光手闸 | ≥ 10米线 |
| 8.7 | 无线遥控器类型及控制范围 | 红外，≥ 10m |
| 8.8 | 整机重量 | ≤ 400kg |
| 8.9 | 数据存档 | CD/DVD刻录 |
| 8.10 | 中文操作手册 | 2套 |
| 9 | 具备FDA证书 | 具备 |