高端麻醉工作站技术参数

- 一般性能：

- ★原装进口麻醉机工作站, 显示器≥12英寸,显示器与麻醉机一体化且为内嵌式设计（非外置旋转屏幕），节省手术室空间

- 中文操作界面，报警信息以中文显示

- ★同一机型安徽省内≥6家三级医院用户（提供客户名单备查）

二、技术参数:

- 主机：

  - 集成的吸入麻醉机，一体化的呼吸机和气道监测，以及扩展的监测功能

  - 麻醉系统适用于低流量或高流量的重复吸入或非重复吸入麻醉，适用于成人，儿童和新生儿

- 供气系统和流量计

★ 具有氧气、空气、笑气三气源，流量计为电子新鲜混合器（能够直接设定氧浓度和总新鲜气体流量，机器自动配比,）满足临床医生对临床麻醉的不同需求，适合低微流量麻醉

1）新鲜气体流量：0和0.2－18升/ 分（具备电子控制新鲜气体输送）

2）氧流量控制：21－100%

3）快速冲氧：大于35升/分

4）安全流量：0－12升/分

5）★吸气流速：≥150升/分,支持高级通气模式

6）吸呼比：5:1—1:99

- 挥发罐

  - 出厂一次标定，无需再次标定，降低使用成本；

  - 转运位无需排空，且能任意位置放置，方便转运；

  - ★原装进口与机器同一品牌挥发灌（注册证显示挥发罐注册型号），≥300ml大容量，一次加药量大，可整瓶加药，避免浪费；

4．呼吸回路

1)采用集成化密闭回路（非模块化），密闭性好，泄漏量少，系统顺应性低，系统死腔小，适合低流量麻醉；

2) 采用新鲜气体隔离系统，输送潮气量精确，不受新鲜气体流量影响；

3) 手动皮囊储存新鲜气体，避免浪费；

4) 组成部件少，拆装方便，易于清洗和消毒；

5) 具有动态顺应性补偿功能；

6) ★CO2吸收罐容量≥1.5L，支持大手术和时间长的手术

7) 配置回路加热装置（避免回路积水），同时湿化气体，有利于病人呼吸

8）高精度流量传感器，无工具可徒手拆卸，方便消毒

5．呼吸机

1)  ★采用电动电控活塞式和气动电控上升式风箱式呼吸机,保证潮气量精准

2)  无需更换皮囊，适用于成人和儿童，使用方便；

3) ★不会产生内源性PEEP（0,1,2,3-20mbar 范围内可调），小PEEP支持动脉搭桥和新生儿手术，防止动脉回心血流压力过大，血管破裂

6．呼吸模式

★1) 标配手动、自主、容量控制（VCV）、压力控制（PCV）、压力限制通气（PLV），容量下同步间歇指令通气（VC-SIMV），压力下同步间歇指令通气（PC-SIMV）,Autoflow或者PCV-VG， PSV（压力支持通气）,CPAP

2) 手动模式可设置压力限制，防止气压伤，保证安全；

3) 具有待机模式，待机时无额外气体消耗，便于快速投入工作；

4) 新鲜气体缺乏时，首先利用手动皮囊中的储气，然后在利用周围空气，同时吸入O2浓度报警提示空气进入回路；

7．监测参数

1). 监测内容：吸入和呼出的各种气体（氧气、笑气、二氧化碳）和五种麻醉剂(氟烷、安氟醚、异氟醚、七氟醚、第氟醚)，分钟通气量，潮气量，呼吸频率，峰压，平台压，平均压，PEEP呼气末正压，顺应性等；

2)内置一体化麻醉气体和CO2浓度监测，具备记录麻药和气体消耗功能；

3)采用顺磁氧模块进行非消耗性氧浓度监测；无需耗材

4). 实时曲线图显示：二氧化碳、氧气和麻醉剂的浓度、气道压力、吸气流量和呼气流量、容量和潮气量的条柱图、新鲜气体流量管显示、曲线图趋势显示和测量数值列表、智能化的可调节的警报限制

★ 5）常规潮气量为20ml，可设置最小潮气量为5ml(容控模式下)

7．报警系统

1) 中文报警信息提示，操作方便直观；

2) 声光报警

3) 报警内容包括：压力上下限报警，吸气氧浓度上下限报警，呼出分钟通气量上下限报警

8．安全保证

1) 简短的监护和呼吸机自检，便于紧急状况下迅速启动；

2) 90分钟的后备蓄电池，电源故障时保证安全；

★3) 气源故障情况下可主动切换模式，在接后备气源或氧气瓶的间隙，机器主动吸收大气继续工作，保证病人氧合，保障手术安全。