技术参数

一、设备名称：困难气道车

二、数    量：1套

三、用    途:用于存放急救药品、物品、气道处理可视化工具的专用车，在危重病人的抢救中有及时、准确、方便、易取的特点。

★四、投标要求：投标商所投机型为最高档机型，所投设备及附件均为2019年后生产。所有功能必须在中国有用户，提供用户清单。投标时要求提供投标机型 “中华人民共和国医疗器械注册证”。

五、技术参数：

5.1、 困难气道车参数：

1.1、材料：车体主要由塑、钢结构组成

★1.2、车体配有存放气管镜的门式独立空间，可存储气管镜数量≥3个

★1.3、≥5层的储物层，每层储物层内部可分隔，配备电子锁，保证存储物品的安全

1.4、脚轮：绝缘，每只自带刹车装置

1.5、车体配有一个五孔电源插板线，可外接电源使用。

1.6、信息窗口挂壁：可进行困难气道教学及案例分享

- 5.2可视软性喉镜技术参数（3.8）：

# 1、整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出等功能；

# *2、显示器能上下0º～180º转动，左右0º～180º转动,方便不同站位操作；

3、软管直径：3.8mm；

4、前端蛇骨弯曲角度：双向≥260°向上≥130°，向下≥130°；

5、视场角：≥90°，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变；

6、内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥700Lux；

7、采用高分辨率自制摄像头，剔除白平衡功能，确保显示效果一致性，摄像头头端采用蓝宝石镜片，防刮花，耐腐蚀；

*8、TFT显示屏尺寸≥3.0″，像素≥1920（RGB）*480；

9、分辨率≥9.92 lP/mm；

*10、景深：3-100mm；

*11、显示器与机身手柄可分离拆卸，镜体手柄为医用高分子材料材质,轻盈更耐腐蚀，插入部前端为非金属医用高分子材质，减少气道刺激，镜体可浸泡消毒；

12、负压吸引按键可完全拆卸分体消毒，符合院感要求；

*13、另标配一个≥8寸HD显示屏（安卓操作系统，支持多点触控，内置病例管理软件，含拍照、录像、图像冻结、病例回顾等功能）；

14、可选配≥15寸屏（支持大小屏幕镜像功能，方便临床教学）；

15、具备拍照录像、数据存储功能，标配8G内置TF卡（不可插拔，减少固件损伤，内存可扩展至32G），可存储照片数量＞10万张，可存储录像时长≥4.5小时；

16、充电器输入：100-240V AC，50-60Hz；

17、充电器输出：5V DC,1A；

18、内置可充电式锂电子聚合物电池，不可插拔，减少固件损伤, 电池容量≥2300mAH；

5.3 可视硬性喉镜技术参数：

* 1、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

2、镜管有效长度：400mm

3、镜管直径：≤5.2mm

*4、标配吹氧接头

*5、前端插入部硬质管芯弯曲弧度角：80＞R＞50

6、视场角:80º±15%

7、景深：2-30mm

8、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源。

9、显示器线素不低于320*240

10、分辨率≥3.72 LP/mm

*11、纺锤型短手柄设计，握持舒适

*12、具有特殊防雾功能

13、具备拍照录像功能，数据存储，8G内存，可存储照片数量＞10万张，可存储录像时长≥4.5小时。最大可支持32G内存。

14、充电时间：＜4小时

15、持续放电时间：＞3小时

16、充电次数：＞300次

17、内置可充电式锂电子聚合物电池

5.4、可视喉镜（带一次性使用喉镜片）技术参数：

| 名称 | 技 术 名 称 | 技 术 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 整机参数 | 分辨率 | ≥3.72 lp/mm |
|  | ★景深 | 5-100mm |
|  | 液晶屏像素（PIX ） | 320*240 |
|  | 视场角 | 60º±15% |
|  | 电池持续放电时间 | >3h |
|  | 充电次数 | ＞300次 |
|  | 液晶屏 | 2.5″进口三星TFT屏 |
|  | 摄像头 | 进口30万像素摄像头 |
|  | 外壳 | 进口高分子材料 |
|  | 显示器前后转动角度 | 0º～130º |
|  | 显示器左右转动角度 | 0º～270º |
|  | 重 量 | 222g |
| 喉镜片参数 | 摄像头与镜片前端的垂直距离： | ≤30mm |
|  | ★可插入镜片长度 | 儿童：88mm；成人：108mm 肥胖： 125mm |
|  | ★渐缩型镜片前端厚度 | 儿童：10.5mm；成人：12.5mm 肥胖：13.5mm |
|  | ★镜片角度 | 儿童：33度；成人：42度； 肥胖：44度 |
|  | 材质 | 进口医用级高分子复合材料 |

5.5、新生儿可视喉镜技术参数：

5.1、整机由喉镜片和显示器两部分组成

★5. 2、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

5.3、喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离:≤22mm；

★5.4、镜片长度：77mm

5.5、镜片厚度：9.5mm

★5.6、镜片角度：6度

5.7、视场角60º±15%

5.8、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux

5.9、显示器线素不低于320*240

5.10、分辨率≥3.72 LP/mm

★5.11、镜片手柄与显示组件的连接：采用双环卡槽式连接

5.12、纺锤型短手柄设计，握持舒适

5.13、具有特殊防雾功能

5.14、充电时间：＜3小时

5.15、持续放电时间：＞3小时

5.16、充电次数：＞300次

5.17、内置可充电式锂电子聚合物电池

标准配置清单

| 产品编号 | 产品名称 | 规格、型号 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 困难气道车 |  |  | 1台 | 核心产品 |
| 2 | 可视软性喉镜 | 3.8mm |  | 1条 | 核心产品 |
| 3 | 可视硬性喉镜 | 5.2mm |  | 1条 | 核心产品 |
| 4 | 可视喉镜（带一次性使用喉镜片） | 成人 |  | 4台 | 核心产品 |
|  |  | 肥胖 |  | 1台 | 核心产品 |
|  |  | 儿童 |  | 1台 | 核心产品 |
| 5 | 可视喉镜(重复消毒) | 新生儿 |  | 1台 | 核心产品 |
| 6 | 气管镜练习模型 |  |  | 1个 |  |
| 7 | 食管气管联合导管（配各种型号） | Fr37、Fr41 |  | 2套 |  |
| 8 | 插、换管导引器 | 6Fr、10Fr、15Fr |  | 6套 |  |
| 9 | 环甲膜穿刺套装 | 成人、小儿 |  | 1套 |  |
| 10 | 喉麻管 | 多孔 |  | 20根 |  |