|  | 高端麻醉监护仪技术参数 |
| --- | --- |
| 序号 | 参数 |
| *2 | 原装进口，主机显示一体化设计，≥15彩色触摸屏。 |
| *3 | 模块化插件结构，主机插槽数≥5个，多模块可同时使用，确保在复杂手术时能提供足够的参数 |
| 4 | 配置内置锂电池，工作时间5小时。标配网络接口。可配VGA接口、MIB、打印机接口、PS/2接口。 |
| 5 | 屏幕分辩率为1280×768，屏幕具备智能感光功能，能随科室环境自动调节亮度，减少光污染，保障病人休息环境； |
| *6 | 标准配置：心电、血压、血氧、双有创、体温、主流呼吸末CO2（无需使用耗材）、肌松监测、BIS监测模块。 可选配：PICCO心排量、漂浮导管心排量、容量脉搏变异指数监测；中心静脉氧监测、混合静脉氧监测模块； |
| 7 | 心电，配置心电EASI 12导联（只需五导联就可监测病患12导联心电）； |
| 8 | 有创血压即可提供PPV脉搏压力变异监测，加强液体管理的精确性。 |
| 9 | ≥6通道波形显示。 |
| 10 | 提供监护数据在不同监护仪之间的转运方案，多参数模块即能作为插件与监护仪配套使用，也能单独作为转运监护仪在转运过程中使用，实现数据无缝对接。 |
| 11 | 全中文操作界面，可自定义屏显方式≥10分钟，波形和数值的大小、位置任意调节。波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警。 |
| 12 | 23种以上心率失常分析和报警，需包含起搏器未补获，起搏器无起搏，不规则心率，保护病人安全。 |
| 13 | 脉搏血氧饱和度：抗衰软指套式传感器，MasimoSET®或防运动低灌注血氧饱和度，灌注指数显示，指示外周小动脉充盈状态。 |
| 14 | 整机、插件槽及相关附件均无风扇，不影响层流，有利于感控，不易积聚灰尘，提高仪器使用寿命。 |
| 15 | 具有麻醉科专用软件、内置演示软件，无需连接病人即可学习一起使用。 |
| 16 | 具有24小时全部监测参数的异常事件自动记录和回顾功能，可储存48小时趋势，并可以表格和图形形式回顾。 |
| 17 | 所有测量功能插件可在每个同品牌监护仪间互换（热插拔） |
| 18 | 可视转运监护模块必须具备≤3.5英寸触摸操作显示屏，与主监护仪双屏同时查看参数波形以及同时操作病人参数菜单 |
| 19 | 具备ST Map功能，可图形化显示ST段变化、趋势，直观实时监护心肌缺血部位及程度，方便监护人员进行监护和诊治。 |
| 20 | 免费开放数据通讯协议，具备数据采集功能 |