中档麻醉机参数

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 品牌要求 | 进口知名品牌 |
| ★1.1 | 适用范围： | 成人、儿童、新生儿（注册证显示，新生儿无体重和年龄限制） |
| 2 | 显示屏（中屏） | 内置一体化≥10寸彩色屏（非外置屏幕），节省手术室空间 |
| 3 | 气源 |  |
| 3.1 | 种类： | ≥2种（氧气、空气必备） |
| 3.2 | 机械笑、氧通气保护装置： | 有 |
| 3.3 | 氧气压力<200Kpa报警功能： | 有 |
| 3.4 | 快速供氧范围 | ≥65 L/Min |
| 4 | 流量计类型： | 机械流量计，适合低微流量麻醉 |
| 5 | 挥发罐 |  |
| 5.1 | 罐位数量： | 双罐位 |
| 5.2 | 压力、流速和温度补偿功能： | 有 |
| ★5.3 | 挥发罐： | 与机器同一品牌挥发灌（注册证上有品牌和挥发罐型号），可选配异氟醚挥发罐 |
| ★5.4 | 七氟醚挥发罐容量： | ≥290ml, 一次加药量大，可整瓶加药，避免浪费； |
| 6 | 呼吸机 |  |
| ★6.1 | 控制方式： | 采用电动电控活塞式呼吸机或者气动电控上升风箱式呼吸机 |
| 6.2 | 操作、显示： | 中文 |
| ★6.3 | 通气模式：（≥4种） | 手动、自主、容量控制（VCV）、压力限制通气（PLV），压力控制（PCV）,可升级同步间歇指令通气（SIMV/PSV），压力支持通气模式（PSV）, |
| 6.4 | 潮气量设置范围： | 20ml-1400ml（容量控制模式下） |
| 6.5 | 吸气压力： | 0-75 cmH2O |
| 6.6 | 呼吸频率范围： | 5-60 次/分 |
| 6.7 | 呼吸比调节范围： | 4:1-1:4 |
| 6.8 | 压力限制范围： | 15到65 cmH2O |
| ★6.9 | PEEP可设置调节范围： | 0，1,2,3- 20 cmH2O范围内可调节， 支持心脏外科和儿科手术 |
| 6.10 | 无内源性PEEP（非关机时） | 开机时 |
| 6.11 | 吸气暂停范围： | 0-50%吸气时间 |
| 7 | 呼吸回路 |  |
| ★7.1 | 流量传感器 （每台机器配置5个流量传感器）： | 高精度外置式非压差式流量传感器， 无需任何工具，徒手可拆卸，方便消毒，防止交叉感染 |
| 7.2 | 回路流量传感器数量 | ≤1个 |
| 7.3 | 回路加温功能（非冷凝器）： | 减少回路积水，同时温化湿化气体，有利病人呼吸 |
| 7.4 | 新鲜气体隔离阀 | 流量传感器失灵时，新鲜气体隔离阀保证新鲜气体准确性,无需依赖流量传感器。 |
| 7.5 | 回路部件 | 集成化回路，可以耐受134℃高温高压消毒， |
| 8 | 数字和波形监测 |  |
| 8.1 | 监测参数： | 吸入氧浓度、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道峰压和PEEP,以及平均压或平台压 |
| 8.2 | 同屏幕波形显示： | 有 |
| 8.3 | 潮气量监测范围： | 5-1400ml |
| 8.4 | 吸气流速 | ≥70L/min |
| ★9 | CO2吸收罐容量 | ≥1.5L,支持长时间大手术，无需更新钙石灰 |
| 10 | 后备电池使用时间： | ≥90分钟 |
| 11 | 抽屉： | ≥3个 |
| 12 | RJ45接口、以太网连接功能： | 有 |
| 13 | 开放端口与医院网络系统接连： | 是 |
| ★14 | 安全保障 | 全部气源故障时，在接后备气源间期，机器主动切换模式，利用室内空气进行机械通气，充分保证了患者的氧合，防止患者窒息。 |