耳鼻喉科手术器械参数要求

（一）支撑喉镜（带护胸板）：

1.大：插入部工作长度：185mm 允差：±3.0mm

2.最大插入部宽度/高度（尾端内）：宽度：30mm高度：16mm

3.最大插入部宽度（前端外部）：17mm

4.支撑架：工作长度：340mm

5.小：插入部工作长度：185mm 允差：±3.0mm

6.最大插入部宽度/高度（尾端内）：宽度：24mm高度：14mm

7.最大插入部宽度（前端外部）：15mm

8.支撑架：工作长度：340mm     允差±3%

9.表面粗糙度最大值：1.6微米

（二）微型光源

1.增强白光3W LED照明，色温6000K，正常工作距离处（200mm）照度＞25000 lx。
 2.高容量充电式锂电池供电，电池寿命达5000小时。 
 3.灯泡超长寿命＞20000小时。
 4.充电式锂电池供电，电池充满时, 连续工作时间可达3小时以上。
 5.充电输入额定电源范围100VAC～240 VAC。

*6.可连接内窥镜使用。

（三）耳吸引管：

1.工作长度：100mm 外径：1.5mm  2mm  2.5 mm

3.表面粗糙度最大值：不大于0.8微米

（四）耳内镜：

- 外形尺寸（mm）

a）镜管外径           Ф3

b）目镜罩外径         Ф32

c）工作长度           90

2．观察系统基本参数

a）视场角       >40°

b）视向角       0°、30°、70°

c）分辨率       ≥7.43lp/mm

d）照度         ≥3000lx

e）景深范围     10mm～50mm

## 3．在工作距离处成像应清晰，清晰范围应不小于视场直径的70%，视场边缘应圆整，在视场内不应有影响观察的划痕、麻点及附着物等疵病。

## 外表面及镜端面应光滑，不得有锋棱、毛刺、裂纹、细孔及明显的碰伤和划痕等缺陷。

## 各联接部位应牢固可靠，焊缝应平整、光滑、无脱焊、堆焊或明显的砂眼、麻点等缺

## 陷。

## 应密封良好，经密封试验后，应无成像模糊等异常现象。

## 纤维导光束两端与冷光源和耳镜连接时，应配合良好，无过紧或过松现象。

## 在常规条件下，经药物消毒，不得产生腐蚀现象。

## 安全要求应符合GB9706.1中BF型设备的规定。

- 环境试验应按GB／T14710中气候环境试验Ⅱ组、机械环境试验Ⅱ组进行，试验后应能正常工作。

（五）鼻内镜：

1.内窥镜光学性能参数：

1.1视场角：60 °允差： ±15%

1.2视向角θ: 0° 30° 70°允差：±5° ±10%

1.3视场中心角分辨力，°rαd: ≥2.98 C/(°)

1.4光学镜的有效景深范围:  3～100mm

1.5光能传递效率--有效光度率DM：≤1730 cd/m2/lm

2.内窥镜机械性能参数：

2.1插入部分最大宽度：Φ4

2.2工作长度：170mm  ±3%

2.3医用不锈钢材料：镜管：M号钢医用不锈钢材料

（六）冷光源：

1.冷光源用于连接照明用光缆的机械接口的规格为：Φ10mm±0.5；

2.冷光源能连续４小时正常使用。

3.冷光源照度连续可调，照度值不低于1800000lx。

4. 冷光源的红绿蓝光的幅通量比。

在515nm～545nm波长范围的绿光辐通量φeg 为基准， 冷光源630 nm~660nm波长范围的红光轴通量Φer与Φeg的比值为0.8±20%，435nm~465nm波长范围的蓝光轴通量Φeb与Φeg的比值为0.8±20%。

5. 冷光源的光照均匀性。

产品光照均匀度标称值为0.7。

6.冷光源的输出总光通量。

产品输出总光通量标称值为100Lm

7.冷光源的色温范围为5900K±500K，显色指数不低于90。

8.红外截止性能

冷光源300nm~1700nm波长氛围内的辅通量比值不大于6mW/lm.

9. 照度超限点

硬性内窥镜用冷光源在参考窗口的照度超限点数不大于2

10.冷光源的整机外表面温度最高处不大于60OC，连续工作4h后，光耦合面的温度不超过150OC。

11.冷光源在工作条件下，整机噪声不大于55dB（A）

（七）鼻内镜手术钳参数：

1.鼻窦息肉钳：（0°、45°、90°、反张）

2.成人：工作长度：96mm  92mm 90mm 147mm  上弯部：30mm

3.医用不锈钢材料：光学钳钳头C号钢、钳柄：06Cr19Ni10、

4.硬度：420HV0.2-540HV0.2

5.表面粗糙最大值：其表面粗糙度不大于0.8微米

6.钳头张开度：≥45°

（八）LED头灯技术参数

光斑

1.300mm处照明光斑可调节范围10～110 mm；

2.正常工作距离处物面照度28000 lx～40000 lx；

3.增强白光5W LED 色温6000K～6500K　灯泡工作寿命20000小时；

4.头源调节角度≥60°

电源

1.锂电池充满时, 连续工作时间不少于４小时；

2.电源的预期使用寿命高达10000小时

3.充电输入额定电源范围100VAC～240 VAC。