便携式封管热合器技术参数要求

1.	封管直径：	2-6mm；

2.	热合头：金属热合电极，能有效传导，避免溶血现象发生；

3.	封口时间： 1秒；

4.	热合功率调节：可智能识别不同型材和厚度的管路调节热合功率，也可人工进行调节；

5.	方便清洁：	白色安全防护盖，方便拆卸清洗，防护盖未安装或者安装不当，机器自动转为调整状态,不热合；

6.	警报内容：	指示灯闪烁和声音报警；

6.1热合结束报警，热合完成；

6.2 过热报警，内部温度超过70℃；

6.3 低电量报警，电池电量低于20%闪烁报警；

6.4 热合超时报警，热合时间超过5秒；

6.5 自动关机报警，30分钟未操作机器；

6.6 没有电池报警，充电器没有连接电池组；

6.7 完全充满电报警，充电量达到100%；

7.安全性：通过ISO13485认证；

8．充电器：标配便携充电器，即插即充，重量轻，携带方便；

9. 电池：锂离子电池，可充电可更换；

10．热合数量：可热合800-1000次，工作时间≥6小时；

11．主机和手柄重量: 总重轻，一个成年人可轻松携带；

12．工作温度：0～40℃；

13．手柄尺寸：符合人体力学，便于握持和操作；

14．操作性：电缆连线，适合长距离热合；

15．携带方便： 标配仪器专用包，保证机器安全并方便携带；

16．辐射防护： 采用三重滤波屏蔽设计，保证献血员及操作人员安全；制造符合电磁相容性（EMC）的要求限制，能够更好的保护仪器不受周围设备的干扰，保持长久的灵敏性稳定性；

17.	 更换能量芯片： 能量芯片作为封管热合器关键部件之一，可通过更换厂家原装进口能量芯片以保证热合性能持续良好，并保证终身供应；

18. 电源：	100-240V，50/60Hz；

★19. 热合效果：输出效果始终如一；热合面无需剪刀，用手轻拉即开分离；封口牢固不渗漏，无污染、不破坏液体质量；

- 具有热合功率调节功能；

- 性能稳定，全国的客户数量超过100家，提供用户名单，保证真实性。

使用科室：                       国资科：