超声刀系统与配套耗材技术参数

| 序号 | 采购要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 技术参数 |
| *1 | 进口品牌，适用于普外科、头颈外科、胸外科、胃肠外科、肛肠外科、泌尿外科、妇科、乳腺外科等科室的腔镜及开放手术。 |
| 2 | 器械具备对血管和淋巴管的切割、凝闭的操作功效；可对组织进行抓持、分离操作；可对淋巴进行游离等操作。 |
| 3 | 具有超声模式与高频电能模式的一体化主机。 |
| 4 | 可单独输出超声机械能和高频电能两种能量，满足手术中对不同组织操作的需求。 |
| 5 | 主机可自动识别并反馈器械种类，防止安装人员因不熟悉产品而导致的误操作。 |
| 6 | 设备的控制面板为全触摸屏设计，且具备图形形式的故障显示，可以更加直观的反馈故障点，以便及时排除。 |
| 7 | 可通过USB接口进行软件升级，以确保新器械及技术的及时运用，兼容未来更多能量器械。 |
| 8 | 超声机械能模式下，震动频率需在50KHZ以上，以确保超声机械能量的切割和凝血效果。 |
| ★9 | 超声机械能相应器械最大可安全凝闭7mm及以下的血管及淋巴管，并出示相应证明材料。 |
| 10 | 超声机械能部分，可提供具有智能组织感应技术的设备，其可根据器械钳口内组织的阻抗变化自动调整能量输出，并提供声音反馈，确保手术的安全性 |
| 11 | 超声机械能部分的器械具有五个工作面，实现剪切、分离、凝闭、加持、背切、电凝等术中操作。 |
| 12 | 高频电能模式中部分器械带有关节头，用以满足处理不同部位组织的需求 |
| 13 | 超声机械能和高频电能模式下，相应器械的侧向热损伤可控制在在1mm之内，以确保术中正常组织的安全。 |
| 14 | 高频电能模式下相应器械钳口内组织温度维持在100℃之内，以减少组织碳化和术中烟雾的产生 |
| 二、 | 配置要求 |
| 1 | 超声刀机组1套（包含主机，车架，脚踏开关，转换器，电缆线） |
| 2 | 换能器 2个 |
| 3 | 使用耗材报价 |