口腔用纯水设备技术参数要求

一、纯水技术参数

1、产水水质：纯水产水电导≤15us/cm

★2 、产水量：300L/H（25℃）；终末漂洗用纯化水菌落总数≤10CFU/100mL（提供五份以上使用单位第三方检测机构出具的检测报告）;

★3、出水水质符合符合我国《消毒技术规范》和医院消毒供应中心WS310.1/2/3－2016用水标准，WS 506口腔器械消毒灭菌技术操作规范用水标准以及WS507-2016《软式内镜清洗消毒规范》用水要求。

二、设备技术要求

1、控制系统及功能要求

1.1外观：主机采用机柜式设计，外置不锈钢无菌纯水箱,，定时循环纯水管路。

★1.2 控制方式：运用可编程PLC控制技术、全自动运行；具备一键式全自动臭氧消毒系统。（提供详细的工艺设计图及操作说明）

1.3 预处理提示功能：智能安全保护措施，密码进入操作界面。有运行温度/电导率显示和记录，具有记录高压泵、电磁阀等部件使用程度的长期数据，以备运行状态分析所用，同时自动保存。

1.3 在线监测原水、纯水水质，具有纯水水质超标报警功能：具有完善的无水、压力、电源保护多种安全自锁功能 。

2、主机及反渗透系统要求

2.1控制屏：全彩触摸屏、尺寸≥7"；全自动一键式操作，数据内部储存、故障查询、故障解除；定时、延时开关机等强大功能。（提供设备操作界面图片）

2.2反渗透系统

★2.2.1工艺采用单级反渗透处理系统，反渗透膜元件采用原装进口品牌，产水量不得小于300L。

2.2.2反渗透膜装置：采用无死腔反渗透膜壳，使反渗透膜在运行时实现全循环，避免反渗透膜细菌的滋生，减少院感交叉感染的风险；反渗透膜具备自动冲洗。

三、纯水供水系统

1.纯水箱采用卫生级无菌不锈钢材质，锥底式，排放更透彻、无死角，避免细菌残留，容积≥500L。

2. 杀菌方式:采用进口PES材质细菌过滤装置，滤膜孔径≤0.2µm，水箱内部加装浸没式紫外线杀菌装置，进一步抑制细菌滋生，防止交叉感染；纯水管路需配备臭氧消毒系统：杀菌彻底，无残留，杀菌广谱，具有高效性、高洁净性、方便性、经济性。消毒完后不存在任何残留物，解决了消毒剂等产生的二次污染问题，也省去了消毒结束后的再次清洁。

3.  供水管路采用卫生级材质，管路采用循环恒压供水，保证终端供水压力，0.25-0.4Mpa。