脚踏式负压吸引器

1、脚踏吸引器由底板、脚踏负压泵、负压指示器、收集容器组件组成；

2、脚踏吸引器可用于无电源地区以及一般地区临时停电急用；

3、本机具有溢流保护器安全装置，安全可靠；

4、该吸引器具有体积小、重量轻、无需电源、携带方便、使用安全可靠等特点；

5、产品符合YY0636.2相关要求。

技术指标：

1、在10s内产生的负压至少达0.04MPa(300mmHg)，极限负压值不小于0.08MPa(600mmHg)；

2、达到极限负压值所踏动的踏板次数不大于12次，脚踏力应不大于245N；

3、正常脚踏吸引时的流量在10s内不小于抽出200mL；

4、自由气流的峰值达到至少20L/min；

5、收集容器容量：1000mL；

6、外形尺寸：34cm×22cm×26.5cm；

7、重量：4kg；

8、工作环境：温度:+5℃～+35℃，相对湿度：25℃不超过80%，大气压力：86KPa～106KPa。