| 转运床技术参数（5张） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 技术性能要求 |  |
| 1、基本功能要求（进口品牌） |  |  |  |
| 1.1 |  | 床体参数 |  |
| 1.1.1 |  | 整体长度范围2100mm—2200mm |  |
| 1.1.2 |  | 床板宽度：600mm—700mm |  |
| 1.1.3 |  | 床面升降范围(包括床垫）：最低小于530mm，最高大于860mm |  |
| 1.1.4 |  | 床底离地间隙≥80mm |  |
| 1.1.5 |  | 头部倾斜角度≥0～90度 |  |
| 1.1.6 |  | 前倾和后倾角度≥18度 |  |
| ★1.1.7 |  | 最大承重≥300kg |  |
| 1.1.8 |  | 床体材质为特种冷轧钢板 |  |
| 1.2 |  | 床垫参数 |  |
| 1.2.1 |  | 尺寸：长度≥1900mm；宽度≥660mm；厚度≥70mm |  |
| ★1.2.2 |  | 床垫采用防水面料，热熔焊接接缝 |  |
| 1.3 |  | 护栏参数 |  |
| 1.3.1 |  | 双侧全程可折叠护栏，防夹手功能，双侧全程防撞条 |  |
| 1.3.2 |  | 尺寸：长度≥1190mm；高度≥350mm |  |
| 1.4 |  | 操作功能 |  |
| 1.4.1 |  | 双液压平衡升降柱，两侧脚踏板控制，可控制升降及前/后倾 |  |
| 1.4.2 |  | 气压助力头部升降 |  |
| ★1.4.3 |  | 紧急倾斜体位：向上拉推床脚端，床体会锁定到前倾位置。无需外力维持 |  |
| 1.4.4 |  | 四个脚轮，滚动及旋转双重锁定，中控刹车和定向装置，直径≥200mm |  |
| 1.4.5 |  | 中心第五轮导航系统 |  |
| 1.4.6 |  | 四角输液架插孔 |  |
| 1.47 |  | 四角防撞轮 |  |
| 1.4.8 |  | 可伸缩盐水架 |  |
| 1.4.9 |  | 可收缩转运把手，可收于床下 |  |
| 2、具体配置要求 |  |  |  |
| 2.1 | 钢制床板×1 |  |  |
| 2.2 | 减震床架×1 |  |  |
| 2.3 | 背部升降板×1 |  |  |
| 2.4 | 中控刹车及锁定装置×1 |  |  |
| 2.5 | 全程式可向下折叠防夹手护栏×2 |  |  |
| 2.6 | 侧面防撞条及防撞轮×2 |  |  |
| 2.7 | 双液压平衡升降柱×1 |  |  |
| 2.8 | 升降和前/后倾脚踏控制器×2 |  |  |
| 2.9 | 输液架插孔×4 |  |  |
| 2.10 | 氧气瓶储放槽×1 |  |  |
| 2.11 | 病人物品储藏区×*1 |  |  |
| 2.12 | 万向刹车脚轮×4 |  |  |
| 2.13 | 床垫×1 |  |  |
| 2.14 | 输液架×1 |  |  |
| 2.15 | 中心第五轮×1 |  |  |