除颤监护仪技术参数要求(2台)

1.多功能除颤监护仪，具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，支持体外起搏功能。

2.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分10档以上；操作简单，适于急救时独立完成除颤操作，提高抢救效率。

3.彩色显示屏不小于7”, 分辨率≥640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

4.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。最高能量≥200 J。

5.除颤充电迅速，充电至200J<8s。

6. 其中1台具备体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。

7.其中1台具备CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。

8.3/5导ECG监测，具备ECG多导同步心律失常分析，在部分导联脱落、干扰时仍能准确监测心率；提升心律失常识别准确率；支持实时连续心律失常分析及ST段分析功能。心电波形显示时间不小于16S。

9.可充电锂电池，可支持100次以上200J除颤。

10.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

11.成人、小儿一体化电极板。

12.支持中文操作界面、中文语音提示。

13.自动打印除颤记录。

14.可存储24小时连续ECG波形，72小时全参数趋势回顾，数据可导出至电脑查看。

15.符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。

16.具备良好的防水性能，防水防尘级别IP44。

17.质保期主机≥3年，附件半年。

电子膀胱肾盂镜技术参数要求（5根）

1.视场角：110°

2.视向角：0°

3.景  深：5-50mm。

4.先端部外径≤7.2Fr

5.插入段外径≤8.5Fr

6.头端上下弯曲角度≥285°

7.工作长度≥670 mm

8.总重量≤0.3KG

9.允许重复灭菌使用

10.提供主机

高频电刀（高档）技术参数要求（3台）

1.原装进口。

2.具有单级切割，单级凝血和双极输出功能，为全科功能电刀，可满足临床各种手术的需求。

3.单级切割具有3种输出模式（纯切、混切、高混），最大功率为300W。

单级凝血具有2中输出模式（标准凝血、喷洒凝血），最大功率为120W。

双极凝血具有2种输出模式：微双极模式，满足精细双极手术需求；

增强宏双极模式，可满足各种手术双极凝血的需求，并在凝血的同时还可以进行切割。

4. 具有双刀笔同时切割和凝血的功能，可实现一台电刀同时完成两台手术的特殊需求，极大缩短手术时间，节约手术器械成本。一侧刀笔输出故障，可切换至另一侧输出孔，确保手术正常进行。

5. 具有单双极负极板自动识别功能，无需人工确认的功能。一旦极板检测有问题，将立即报警并停止一切输出。

6. 具有开机自动检测系统，对机器内部和外接附件检查是否正常状态，若有非正常情况，机器在0.02秒内自动报警并停止一切输出，确保安全

7. 采用动态响应技术。不论遇到任何组织均可保证爽滑切割和较小热损伤的凝血效果。电压调整输出功率精度可达99%，功率调整采用按键式调节，方便准确。

8. 内置式数字电脑输出端口，支持数字化手术室解决方案，可免费进行性能软件升级，以保证本机享用电外科技术的最新科技研究水平，与手术室机器人系统或手术室电脑系统提供无缝连接及数据信息的采集。

9. 配接氩气发生系统即可升级为氩气刀。

10. 通用内镜接口，配接单双极脚踏，无需转换，即可与各种内镜（胸腔镜、腹腔镜、前列腺汽化镜、胃肠镜、胆道镜等）系统连接，支持低压切凝模式，降低热损伤及对神经肌肉等组织的刺激，保证镜下绝对安全。

11. 防电击保护类型为IECⅠ类，防电击保护程度为CF型，除颤型。

12.配置：双回路负极板、 单回路负极板、通用双回路负极板、无菌手控刀笔、

套装无菌手控解剖器、单极脚控开关、双极脚控开关。

13.整机保修≥3年，免费培训操作人员和工程师。

高频电刀（普通）技术参数要求（3台）

1.能满足各种手术需求，适用于全科室。

2.单极功率,0-350W。

3.双极功率,0-50w。

4.六种工作模式:①单极纯切、②混切1、③混切2、④混切3、⑤单极凝、⑥双极凝。

5.两路输出端口：一个手控刀端口，一个脚控刀端口。

6.中性极板监测系统：单片极板模式采用连续性检测器；双片极板模式，系统自动监测极板与病员皮肤的接触质量并以排灯显示于操作面板上，若接触质量低于设定值，会有声光报警并切断电刀输出，确保安全。

7.全悬浮（CF）型并带有短路保护系统，单级手术中万一电极和中性极板短接，主机能自我保护并确保正常输出。

8.普通手控刀, 普通脚控刀, 普通双极电凝镊, 中性电极板, 双联脚踏开关。