高频电刀（高档）技术参数要求（3台）

1.原装进口。

2.具有单级切割，单级凝血和双极输出功能，为全科功能电刀，可满足临床各种手术的需求。

3.单级切割具有3种输出模式（纯切、混切、高混），最大功率为300W。

单级凝血具有2中输出模式（标准凝血、喷洒凝血），最大功率为120W。

双极凝血具有2种输出模式：微双极模式，满足精细双极手术需求；

增强宏双极模式，可满足各种手术双极凝血的需求，并在凝血的同时还可以进行切割。

4. 具有双刀笔同时切割和凝血的功能，可实现一台电刀同时完成两台手术的特殊需求，极大缩短手术时间，节约手术器械成本。一侧刀笔输出故障，可切换至另一侧输出孔，确保手术正常进行。

5. 具有单双极负极板自动识别功能，无需人工确认的功能。一旦极板检测有问题，将立即报警并停止一切输出。

6. 具有开机自动检测系统，对机器内部和外接附件检查是否正常状态，若有非正常情况，机器在0.02秒内自动报警并停止一切输出，确保安全

7. 采用动态响应技术。不论遇到任何组织均可保证爽滑切割和较小热损伤的凝血效果。电压调整输出功率精度可达99%，功率调整采用按键式调节，方便准确。

8. 内置式数字电脑输出端口，支持数字化手术室解决方案，可免费进行性能软件升级，以保证本机享用电外科技术的最新科技研究水平，与手术室机器人系统或手术室电脑系统提供无缝连接及数据信息的采集。

9. 配接氩气发生系统即可升级为氩气刀。

10. 通用内镜接口，配接单双极脚踏，无需转换，即可与各种内镜（胸腔镜、腹腔镜、前列腺汽化镜、胃肠镜、胆道镜等）系统连接，支持低压切凝模式，降低热损伤及对神经肌肉等组织的刺激，保证镜下绝对安全。

11. 防电击保护类型为IECⅠ类，防电击保护程度为CF型，除颤型。

12.配置：双回路负极板、 单回路负极板、通用双回路负极板、无菌手控刀笔、

套装无菌手控解剖器、单极脚控开关、双极脚控开关。

13.整机保修≥3年，免费培训操作人员和工程师。