肌电图诱发电位仪技术参数要求

一、整体要求

1.1、产品具备低噪声、高抗干扰能力的一体化台式系统和专用工控机，工控机内置听觉、视觉和电刺激模块和接口；能够完成神经电图、肌电图、诱发电位等检测项目；

二、硬件技术规格

1 、通道数：4通道；

2、输入阻抗：≥3000MΩ；

3、噪声电压（短路噪声）：≤0.4uV；

4、共模抑制比：≥117dB；

*5、幅频特性（频率范围）：0.15Hz～10KHz，电压测量误差+5%-- -10%；

6、分辨率：24比特；

*7、电压灵敏度：0.05uV/div到30mV/div分档控制，显示灵敏度0.01uv/D—30mv/D；

8、扫描速度测量误差（扫描时程）：0.5ms/D—30000ms/D内，要求不超过±5%；

9、采样率：200千赫/每通道；

三、电刺激器

1、电刺激器：1个；

2、刺激类型：恒流；

3、刺激强度：0-100mA；

4、刺激分辨率：0.1mA；

四、听觉刺激器

1、刺激极性：疏音、密音、交替音；

2、刺激波形：喀喇音、纯音、爆发音等；

五、视觉刺激器

1、刺激模式：棋盘格翻转、LED；

2、刺激输出：17寸视觉刺激器；

3、刺激视野：全视野、半视野、1/4视野；

4、注视点：可移动；

六、软件功能要求

1、 神经电图模块：

1.1 运动传导

1.2 感觉传导

1.3  F-波

1.4  H-反射

1.5  重复电刺激

1.6  瞬目反射

1.7  运动单位数目

1.8  交感皮肤反应

1.9  心脏副交感

2、肌电图模块：

2.1静息单位电位

2.2运动单位电位

2.3干扰相

2.4单纤维

2.5同步电位

3、诱发电位模块

3.1体感诱发电位（上肢体感、下肢体感、脊髓诱发、三叉神经体感）

3.2听觉诱发电位（脑干诱发电位、40Hz等）

3.3 视觉诱发电位

4、事件相关电位

4.1 视觉P300

4.2 听觉P300

4.3 听觉P50

4.4 负伴随电位

4.5 失匹配负波

5、可升级：运动诱发电位、前庭诱发电位

七、配置要求及服务

1、系统工作站：具有处理软件功能；中央处理器：工控主机，主频≥1.7GHz处理器内存：≥2G、硬盘：≥320G、标准接口、显示器：≥19”液晶，打印机：黑白激光；

2、配稳压隔离电源。