1.ICU电动床技术参数要求

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 规格: 床板长≥1950mm，床面宽≥900mm 全长≥2185mm，全宽≥1084mm 自带隐藏式延长框架≥2330mm 安全载重≥220kg。 |
| 2 | 功能 |
| 2.1 | 体位调节功能：背部上升0- 75°；膝部上升0-45°；高低升降 482-862mm；头高脚低0-16°，头低脚高0-16°；一键心脏椅位；一键复位；背膝联动；电动/手动CPR。 |
| 2.2 | 具有Back Extension功能，使床板自动回缩适当的距离，使床板贴合人体曲线的弧度，减轻背部上升所导致的臀部摩擦以及腹部压迫感。使患者利用病床实现坐姿。 |
| 3 | 床整体 |
| 3.1 | 床板采用优质冷轧钢板一次冲压成型。圆弧卷边式设计，不易变形，承重、抗冲击能力强；床板中心开孔，并一体冲压凹凸设计，便于透气，加强床板表面的强度。 |
| ★3.2 | 金属表面经过多道工序处理，采用≥20道工序（电泳＋粉末）复式喷涂，（提供涂装工艺工序实景图示证明）保证钢管内外均有均匀涂层，避免管壁内部生锈缩短使用寿命，防刮伤能力和耐药性强。粉体采用优质原料，粉体采用优质原料，涂膜厚、抗酸碱、耐腐蚀、耐退色内外防锈，能延长病床的使用寿命。 |
| 4 | 头脚板 |
| 4.1 | 床头、脚板采用高密度聚乙烯（HDPE)树脂材料一体吹塑成型。 |
| 4.2 | 具有锁定装置，可快速拆卸，紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运病人。 |
| 4.3 | 头脚板均有按人体工程学原理设计的把握手柄，便于推行，并配有防撞轮装置。 |
| ★5 | 护栏 |
| 5.1 | 四片式分体式升降护栏，安装在床面板上,可随床体的功能同时动作，最大限度的保护患者的安全。护栏的上部呈易于握持的形状,可作病人起立时的助力棒。 |
| 5.2 | 安全型护栏，护栏在受由内向外压力时无法打开，需受外向内压力方可打开，有效防止病人在床上时私自打开护栏下床而造成的坠床。 |
| 5.3 | 护栏有效高度（床面板离护栏顶端高度）≥430mm，抬升护栏时，护栏的高度可有效防止病人跨出，和降低夜间坠床的风险。 |
| 5.4 | 护栏具有缓冲装置，可减轻护栏放下时产生的震动和冲击。 |
| 5.5 | 前后护栏均设置角度显示器，可清晰显示背部床板升起角度及床体倾斜角度。 |
| 5.6 | 护栏上设置30度刻度线，用于明确背部升起30度的角度（助与临床VAP肺炎预防时经常确认的细节之一） |
| 5.7 | 前侧护栏设置储物凹槽，可放置病人的眼镜、手机等物品，避免遗失，或因放置在远处提取时物品而导致的坠床等风险的减少。 |
| 5.8 | 后侧护栏上设置蓄电池电量显示器，可清晰显示蓄电池状态。 |
| 5.9 | 后侧护栏上设置病床最低位显示灯，可清晰显示病床是否达到最低安全位置。 |
| 5.10 | 后侧护栏上设置电动CPR按钮，可实现电动CPR功能。 |
| 5.11 | 护栏采用高密度聚乙烯（HDPE)树脂材料一体吹塑成型，连接机构由金属制成以保持强度，表面以树脂材料覆盖，并带有装饰颜色贴纸。 |
| 6 | 控制器：全床共计3个控制，分别为：1个遥控器，2个护士操作面板。 |
| 6.1 | 遥控器：大图标按键操作，可操作背部升降、膝部升降、高低升降及背膝联动、床下灯等功能，并可固定于前部护栏凹槽中，操作自如。 |
| 6.2 | 护士操作面板 |
| 6.2.1 | 大图标触摸式操作，可操作病床所有体位及功能。 |
| 6.2.2 | 具备自锁定功能，无操作时，护栏遥控器可自动锁定，避免误操作 |
| 6.2.3 | 锁定按钮，可选择锁定手持遥控器和护栏遥控器，避免误操作 |
| 7 | 床体下方配有夜灯，按键开关在手持控制器上。 |
| 8 | 床板两侧，各设置手动CPR装置1套。 |
| 9 | 床板两侧，共设置8套束缚装置，用于捆绑特殊病患 |
| 10 | X线床板配置时共设置10套束缚装置。 |
| 11 | 床板两侧，共设置引流袋及附属挂钩4组，每组3个挂钩。 |
| ★12 | 脚轮 |
| 12.1 | 原装进口医用双面脚轮。 |
| 12.2 | 具有锁定、自由、定向三段式跷跷板中央控制锁定装置；脚轮的中控踏板分别有红色和绿色标志，红色代表锁定，绿色代表未锁定。护士可以通过视觉来确认脚轮的状态。避免因忘记锁定脚轮而造成的意外。 |
| 12.3 | 防腐蚀，耐酸性佳，静音，防缠绕。 |
| 12.4 | 配有一只为导电轮，以便在运输过程中释放静电。 |
| 13 | 标配蓄电池，可在断电情况下提供体位调节所需电源。 |
| 14 | 共有多种颜色可选 |
| 15 | 每张电动床配置床垫1张、后备电源1套，原厂移动餐桌1张、标配气垫床（标明品牌，型号）1张，输液架1根 |