## 2.乳导管内窥镜技术参数及要求

| 硬管内窥镜 | * 1.镜管外径：Φ0.75mm＋5%，下限不计； |
| --- | --- |
|  | 2.手术通道：Φ0.18mm，允许偏差-0.02，上限不计； 传光、传像束与工作通道一体，具有检查、活检、治疗三个功用，免拆装。 |
|  | 3.镜管工作长度：80mm±3%，可进入到五级乳管以下的分支乳管。 |
|  | 4.视场角：40°～70°，观察范围内图像清晰。 |
|  | 5.导像束：使用石英导像束，≥3000像元；无断点、黑斑。 |
| 内窥镜摄像光源系统 | 6.摄像机：低照度0.05lx F1.2，输出分辨率768（H）× 494（V），有效像素40万。 |
|  | * 7.专用摄像光源一体机，高灵敏度，有闪烁抑制、背光补偿功能，更适合超细纤维内窥镜使用。摄像、光源一体，与内窥镜连接无需转接口，使用轻巧方便图像效果好。摄像机白平衡可调，图像色彩真实，饱和度高，成像更清晰。 |
|  | *8.双光源设计，进口高亮度氙灯光源，适合于细小腔道照度要求。保证用户不间断工作。光源亮度可调，使用寿命长。 主光源：电压：12V、输出功率：22W、寿命≥500小时、色温：6000K 应急光源：电压：12V、输出功率：大于5W，高亮度LED光源。 |
|  | * 9.硬管内窥镜与内窥镜摄像光源系统同为同一厂家注册并生产产品。售后服务维修快捷及时，有保障。 |
| 图像处 理系统 | 10.图像处理系统计算机主机： 专用计算机，性能稳定，内置刻录光驱。 CPU：双核，≥2.5G；内存≥2G；硬盘≥500G。 |
|  | 11.图像处理系统软件：专业彩色图像采集卡、具有图像采集抓拍功能：可单祯采集和连续采集。 |
|  | 12.图像处理：图像对中，放大、同屏多帧显示，可动态回放。 |
|  | 13.病案管理：打印、输出、存储图像、报告、病历等功能。 |
| 彩色液晶 监视器 | 14.≥15英寸，彩色图像显示器。 |
| 彩色激光 打印机 | 15.分辨率：600×600 dpi，彩色激光打印机，市场采购机型，全国联保。 |
| 仪 器 车 | 16.新型仪器车，采用钢塑材料，静音脚轮，轻便，美观移动自如。 |
| 配套耗材报价 | 17.冲洗针、乳管扩张针、乳康贴等耗材须单独报价 |