## Sheet1
过氧化氢低温等离子体灭菌用灭菌卡匣技术参数要求
包号 | 品名 | 规格 型号 | 最小单位 | 参数要求 | 适用范围 | 年用量
01 | 过氧化氢低温等离子体灭菌用灭菌卡匣 | / | 片 | 1、杀灭微生物类别：杀灭细菌芽孢；2、每个胶囊含有1850ul浓度为53%-59.5%的过氧化氢；3、*安全要求：每片卡匣有插入方向标示、印有卡匣效期、制造商、胶囊状态、完成循环数等信息；4、提供卫生部认定的国家级消毒产品检验机构出具检测报告；提供欧盟自由销售证明书(CFG)、FDA认证。 | 配合STERRAD®100S过氧化氢低温等离子体灭菌器使用，在低温下对金属、非金属诊疗器械和用品进行灭菌。 | 30
02 | 化学指示卡 | / | 片 | / | 用于STERRAD®过氧化氢低温等离子灭菌系统的化学监测，区分已灭菌和未灭菌的物品。 | 5000
| 过氧化氢低温等离子体灭菌用生物指示剂 | / | 支 | 1、单支生物指示剂菌株含量：每支指示剂的嗜热脂肪杆菌芽孢含菌量为不低于1.0 x 106 CFU/盘；D 值为≥1.0秒；（提供证明文件）；2、具有化学指示物，能快速识别生物监测指示剂是否经过处理；3、安瓿瓶中内含芽孢生长所需充足的培养液；4、内置安瓿瓶挤碎装置，盖子按压关闭即可将安瓿瓶挤碎；5、能够提供生物监测指示剂安全评价报告，报关单。6、检测时间：培养检测显示结果时间≤30分钟（提供证明文件）。 | 用于STERRAD®过氧化氢低温等离子灭菌系统的生物监测。 | 180
| 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 100mm*70m | 卷 | 由两层薄膜构成，透明薄膜面为聚乙烯/聚酯层材料，不透明是Tyvek，一种粘纺聚烯烃材料。 | 用于包装灭菌系统中最终灭菌的医疗器械，袋卷上带有化学指示剂。 | 8
|  | 150mm*70m |  |  |  | 8
|  | 250mm*70m |  |  |  | 4
|  | 350mm*70m |  |  |  | 4