中央监护系统技术参数要求

1.中央监护系统：要求能连接医院科室现有品牌（迈瑞）监护仪，同时可监测病床数量≥48床。

2.技术参数：

  - 中央站显示屏≥20英寸，≥1280×1024高分辨率，支持大字体显示。

2.2中央站可支持参数监测：心电（ECG），呼吸（RESP），无创血压（NIBP）,血氧(SPO2),脉率(PR)，体温(TEMP)，有创血压(IBP)，可升级在医生或主任办公室组建观察站，随时掌握病人病情。

2.3具有中央报警功能，能对中央监护系统内的所有监护仪的报警进行中央报警，同时实时记录报警信息。

2.4 支持双向控制：监测中心与各床旁、各监测单元的监护仪均可对病案信息、报警级别、报警上下限、无创血压测量方式等操作进行双向一站式处理。

2.5 具有强大的数据处理功能：≥2万个历史病人数据存储、≥240小时趋势回顾、≥720条无创血压测量回顾、≥720条CO测量结果回顾、≥720条12导分析结果结果回顾、≥720条报警事件回顾、≥72小时全息波形回顾。

2.6要求具备中心监护系统全局静音功能。

2.7可升级血压分析功能，可对监护仪NIBP测量结果，进行综合分析。

2.8要求具备ST片段回顾功能，支持取任意2个时刻的ST片段进行对比分析。

2.9中央站可支持将集中的所有监护仪的患者数据通过HL7数据格式发送到医院HIS和CIS等信息化系统。

2.10 含网络布线。