眼底照相机技术参数要求

- 支持眼科远程系统数据共享接连；

- 功能：免散瞳／散瞳彩照；

- 视场角度：视场角为45°；

4、分辨率：视场中心处分辨率≥50lp／mm，视场中心部（r／2）分辨率≥40lp／mm，视场边缘处（r）分辨率≥23lp／mm；

5、屈光不正补偿范围：-10D～＋10D；

6、采集像素：1200万；

7、摄像闪光的相关色温：4500K≤Tc≤6700K

8、眼底观察辅助对位方式：双圆点辅助对位；

9、最小可拍摄瞳孔直径：≥3.3mm；

10、光度调节：无极调节（可粗调、微调）；

11、内固视灯：多方位＆九点定点切换；

12、文件管理模块：对作图处理、检查报告、图文编辑和生成病例的数据检索管理；

13、输出打印模块：建立就诊文件、图片预览、打印设置、图片打印；

14、数码采集形式：内置或外置单反相机；

15、病人录入模块：可对病人信息进行录入并保存；

16、具备人工智能诊断软件端口、同时接入医院HIS系统；接口费由中标人承担。

17、人机界面：具备主屏或者副屏双屏幕；

18、通过网络安全。