牙片宝招标参数

一、产品名称：牙科数字影像板扫描仪

二、数量：1台

*三、产地：国产（要求进口品牌）

四、设备用途：配合口内X光机，用于口内IP板扫描成像，生成清晰的数字化口内片影像。

五、主要技术要求：

1、电源要求： 100-240V(ac)、50/60Hz、工作电流≤1.25A

*2、扫描分辨率≥12LP/mm，像素大小≤30μm

*3、首张影像最快成像速度≤5秒钟

*4、带有磁吸式读取及出片功能，扫描仪可悬浮式吸入读取影像板，减少接触及挤压，保证影像精确度，操作便捷

5、带有自动擦除功能。扫描后，智能影像板上的图像数据自动删除，为下次使用做准备。

6、带有自动检测功能。系统可自动检测到插入方向不正确的影像板。

7、重量≤4kg

8、利用USB端口连接电脑，能与医院现有口腔CT软件兼容使用

9、智能影像板有3种尺寸分别针对儿童、成人用于根尖片等拍摄使用，易于在口内定位，耐用，防磨擦，使用次数≥1800次，可以重复使用。

10、保护套密封、放水，避免影响板光照和划伤，保护患者，避免交叉感染。保护套拥有粘性密封条带。

11、软件功能：长度测量、角度测量，多级锐化，影像反转，局部加强，功能；标记；注释；各种图像处理，可以按找时间，ID,姓名，等快速搜索病人

12、软件功能：含自动校正功能，避免放大失真造成的测量不准确。可进行种植体模拟放置。

13、软件特性：为中文网络版，可直接通过网络连接，进行图像传输，并可升级

14、数据库：采用SQL专业数据库进行影像储存和管理，具有自动存档、备份及预警系统

牙片宝配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 系统主机 | 1套 |  |
| 2、 | 影像板收集盒 | 1个 |  |
| 3、 | 影像板套件--2号 | 4张 |  |
| 4、 | 卫生护套 2号 | 200片 |  |
| 5、 | 安装指导光盘 | 1 套 |  |
| 6、 | 软件安装光盘 | 1 套 |  |
| 7、 | 影像板存储盒和衬垫 | 1 套 |  |
| 8 | 电源转换器24V DC | 1 套 |  |
| 9 | USB | 1根 |  |