纤维输尿管硬镜或电子输尿管硬镜技术参数

一、输尿管硬镜 （粗）

（1）纤维或电子输尿管硬镜，纤维≥5万像素，电子≥16万像素，图像清晰，平面图像，超广角，放大倍数≥2倍；

（2）12度超广角，镜桥镜体为一体式设计，直径8/9.8Fr.，有效景深≥0-150mm

（3）工作通道≥5Fr，工作长度≥430mm，

（4）镜内是光学纤维，允许镜微曲；可气熏、高温高压消毒；

（5）目镜符合ISO标准；

（6）兼容医院现有高清摄像主机系统