阴式子宫切除手术器械技术参数

手术器械尺寸如下：                         单位：mm

| 产品组成 |  | 宽度 | 厚度 | 工作长度 | 总长度 | 外径 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 妇产科用剪 |  | / | / | 250±10 | / | Φ5±0.8 | 2 |
| 妇科组织钳 |  | 9.8±0.8 | 6±0.8 | / | 260±10 | / | 2 |
| 子宫腔活体取样钳 |  | / | / | 250±10 | / | Φ5±0.8 | 2 |
|  |  | / | / | 250±10 | / | Φ6±0.8 | 2 |
|  |  | / | / | 250±10 | / | Φ7±0.8 | 2 |
|  |  | / | / | 250±10 | / | Φ8±0.8 | 2 |
|  |  | / | / | 250±10 | / | Φ5±0.8 | 2 |
| 妇科分离钳 |  | 10±0.8 | / | / | 250±10 | / | 2 |
| 子宫 拉钩 | 旋转 | 40±5 | / | 75±10 | / | Φ3±0.5 | 2 |
|  | 弯型 | / | / | 130±10 | / | Φ3±0.5 | 2 |
|  | 板型 | / | / | 100±10 | 300±10 | / | 2 |
|  |  | / | / | 120±10 | 320±10 | / | 2 |
| 阴道 拉钩 | 后壁 | 156±10 | 2.5±0.8 | / | 211±10 | / | 2 |
|  | 弧形 | 156±10 | 2.5±0.8 | / | 211±10 | / | 2 |
|  | 前壁 | 108±10 | 2.5±0.8 | / | 200±10 | / | 2 |
| 子宫颈扩张器 |  | / | / | / | 180±20 | / | 2 |
| 阴道牵开器 |  | 9.5±0.8 | 6±0.8 | / | 315±15 | / | 2 |
| 阴道压板 |  | 25±5 | 2.5±0.8 | / | 225±10 | / | 2 |
| 宫颈压板 |  | 30±5 | 2.5±0.8 | / | 240±10 | / | 2 |
| 子宫肌瘤剥离器 |  | 9±0.8 | / | / | 295±10 | / | 2 |
| 举宫器 |  | 65±5 | / | / | 370±15 | Φ10±0.8 | 2 |
| 举宫器（杯式） |  | / | / | / | 410±15 | Φ15±0.8 | 2 |

2、 妇科成套手术器械的材料应为30Cr13材料；

3、妇科成套手术器械表面应光滑、圆整，杆部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷；其表面粗糙度Ra值为：头部和钳身应不大于0.2μm，其余部位应不大于1.6μm。

4、 妇科成套手术器械经热处理，其硬度为411HV0.2~535HV0.2；

5、 器械钳头二片相互吻合，无偏摆现象； 器械钳应开闭轻松灵活，无卡滞现象；器械钳头张开度不小于45°；器械具有良好的弹性；器械的夹持力应不小于10N； 器械具有良好的锁止性能。

6、器械各连接焊接部位的固定可靠，不得有虚焊、脱焊或堆焊现象。

7、器械应具有良好的耐腐蚀性能，在常规条件下经药物消毒，不得产生腐蚀现象。