动脉硬化检测仪技术参数要求

一、设备用途: 用于全身动脉硬化和动脉粥样硬化的早期检测和血管疾病风险的检测与评估，采用示波法，结合心电图、心音图、脉搏波波形图、PWV与年龄趋势分析示意图、四肢血压图、ABI及TBI分析示意图等多个信息，为临床动脉硬化诊断提供多项检测指标。

二、主要技术参数（检测指标）

1.PWV(脉搏波传导速度)：是评价动脉硬度的临床常用指标

2.ABI(踝臂指数)： 是判断下肢动脉阻塞的重要临床指标

3.BAI（臂踝指数）：是判断上肢动脉阻塞的重要临床指标

4.SV(每搏心输出量)

5.R-R间期检测：HR（心率）、心率均值、R-R间期均值、R-R间期标准差、R-R间期变异系数、R-R间期统计直方图、R-R间期趋势曲线图

6.ET(射血时间)

7.HR(心率)测量误差：±1次/分或±5%取最大值

8.STI（心脏收缩时间间期）：：具备

9.四肢收缩压(SBP):精度±5%；

10.四肢舒张压(DBP)：精度±5%；

11.四肢平均压(MAP)，精度±5%；

12.脉压（PP）：具备

13.TBI(趾肱指数)： 2型糖尿病下肢缺血的初筛常用指标

14.ECG(心电波形)：具备

三、技术原理及功能特点：

1.检测原理：示波法

2.综合诊断：至少具备PWV、ABI等动脉硬化参数综合反应动脉硬化程度

3.加压及放气方法: 气泵全自动加压，全自动减压排气，断电后，自动安全放气；

4.系统自动维护功能：用户可自己进行气路气密性检测；

5.动脉硬化检测专用袖套：四只专用袖套四肢同步、单侧、单肢体检测

6.检测完成后可显示并打印PWV曲线，形象反映受测者的动脉硬化传导速度及硬化趋势，以供使用单位临床诊断参考。

7.检测报告设置：

A.系统根据检测结果自动综合评估动脉硬化及硬化程度，给出临床参考综合建议；

B.医生根据检测结果手动输入检测结论及临床参考综合建议。

8.数据查询功能：支持多种种查询方式（姓名、ID、最近检测、检查日期、出生日期、住址、流水号）进行历史数据查询，可方便调阅各项检测参数，进行历史数据比较，客观分析弹性变化情况，并进行健康指导

9．联网功能：可以保存报告单图片、保存医生意见、保存检查所见、保存检查参数，并可连接医疗机构信息化网络平台，共享数据信息。

10.信息采集：可以采用手动输入、身份证读取、医保卡读取及自制卡读取个人信息方式等，来采集受测者信息、提高工作效率。

11．报告模板：可根据用户需求自定义模板。让医生灵活掌握报告模板。

12.多样扩展：完善的数据库系统，实现数据储存、病人病例资料历史数据追踪、数据备份，并可连接医院管理系统。

13.显示部分：≥14英寸彩色高分辨率高亮液晶触摸显示屏，方便测量操作。

14.打印部分：A4打印报告,可实现集中检测，保存后批量打印报告；

15.全触摸屏操控。