血栓弹力图仪参数

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术和性能参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 全血凝血过程动态监测（普通杯检测），主要用于术前和术中患者凝血功能的变化监测（区分正常、高凝、低凝）或体检筛查；快速诊断DIC,区分原发性纤溶亢进和继发性纤溶亢进，指导各类血制品的使用。判断各类肝素的药效（肝素酶杯检测），主要用于术中判断肝素是否适量，指导鱼精蛋白的使用；评估阿司匹林、氯吡格雷、阿昔单抗等抗血小板药物的效果（血小板聚集功能检测），自动算出AA、ADP受体通道的抑制率（AA%，ADP%），主要用于评估抗血小板药物的疗效；体外检测人全血功能性纤维蛋白原的含量（功能性纤维蛋白原检测）；快速TEG检测（激活凝血检测试剂盒） |
| 2* | 基本原理 | 机械动力学 |
| 3 | 样本要求 | 枸橼酸钠全血、肝素抗凝全血，每次检测全血用量0.36ml |
| 4 | 测定时长 | 20-25分钟 |
| 5 | 温度控制 | 每个通道均有独立温度控制系统，可根据需要调节 |
| 6 | 输出参数 | 20个以上的国际标准参数，包括α角度，R值，K值，SP，MA值，Angle，TMA，G，E，TPI，EPL，A，CI，PMA，LTE，LY30，A30，A60，CL30，CL60，LY60，CLT，aPTT，INR等。 |
| 7* | 检测通道 | 4 个，无需连接外部电脑，可以完全自主实现检测。 |
| 8 | 通道差 | R/min、MA/mm 的通道差在 15%范围内， Angle/度的通道差在 10%范围内 |
| 9 | 测量重复性,批内CV值 | R/min、MA/mm 的变异系数在 15%范围内，Angle/度的偏倚在 10%范围内 |
| 10 | 电源 | 220V±22V，频率50Hz±1H 输入功率120W |
| 11 | 尺寸 | 主机L*W*H 320mm * 320mm * 380mm |
| 12 | 重量 | 主机 15.4Kg |
| 13 | 连续工作时间 | 不低于24小时 |
| 14 | 软件功能 | 专用配套软件，自动记录检测结果，系统与医院Lis系统对接，具有数据导出功能，报告单编辑和打印功能，方便临床医师提取和查询，显示初步诊断结果。 |
| 15 | 报告模式 | 图形+数据，输出初步的诊断建议 |
| 16 | 报告发送方式 | 报告自动发送 |
| 17 | 操作界面 | 中文操作界面,无需连接电脑，自动上下杯 |
| 18 | 配置 | 主机 1台、电源线 1根、我司自制调节笔1支、无线键盘（选配）1个、无线鼠标（选配）1个、反光镜1个、说明书、合格证、操作 |
| 19 | 质控品 | 拥有高、低两种原厂质控 |
| 20 | 普通杯检测 | 全血凝血过程动态监测（普通杯检测），主要用于术前和术中患者凝血功能的变化监测（区分正常、高凝、低凝）或体检筛查；快速诊断DIC,区分原发性纤溶亢进和继发性纤溶亢进，指导各类血制品的使用。能够在一次检测中完成对凝血因子功能，纤维蛋白原功能，血小板功能和纤维蛋白溶解功能的检测。 |
| 21 | 肝素酶杯检测 | 判断各类肝素的药效（肝素酶杯检测），主要用于术中判断肝素是否适量，指导鱼精蛋白的使用 |
| 22 | AA途径检测 | 具备含有花生四烯酸通路的血小板图检测项目，评估阿司匹林等抗血小板药物的效果（血小板聚集功能检测），自动算出AA受体通道的抑制率（AA%），主要用于评估抗血小板药物的疗效。 |
| 23 | ADP途径检测 | 具备含有二磷酸腺苷通路的血小板图检测项目，评估氯吡格雷等抗血小板药物的效果（血小板聚集功能检测），自动算出ADP受体通道的抑制率（ADP%），临床上用于评估噻吩并吡啶类药物的抗血小板效果。 |
| 24 | ADP及AA途径检测 | 具有二磷酸腺苷通路及花生四烯酸通路特异性激活剂的血小板图检测项目，评估阿司匹林、氯吡格雷、阿昔单抗等抗血小板药物的效果（血小板聚集功能检测），自动算出AA、ADP受体通道的抑制率（AA%，ADP%），主要用于评估抗血小板药物的疗效。 |
| 25 | 功能性纤维蛋白原检测 | 体外检测人全血功能性纤维蛋白原的含量（功能性纤维蛋白原检测）；该试剂包含组织因子及血小板GPIIbIIIa受体抑制剂两种成分。可以评估纤维蛋白原的功能，指导血制品科学使用。 |
| 26 | 凝血激活试剂检测 | 具备含有高岭土和组织因子两种成分的凝血激活试剂的快速检测，可用于定量监测肝素治疗效果。TEG ACT正常值86-118S。 |
| 27* | 有效期 | 普通杯3年，血小板、快速1年，功纤1年，质控、肝素杯18个月。 |
| 28* | 体系认证 | 华光体系认证，试剂欧盟CE认证 |
| 29 | 包装及设计 | 在肝素杯检测试剂中，采取试剂杯内包埋的处理方式，只需一步加样即可完成，大大精简了进口试剂的繁冗操作，也减小了检测过程中的人为误差。在设计上，采用不同颜色的检测杯标示不同用途的检测，大大减少了客户在使用过程中出现的失误，提升用户体验效果。 |
| 30* | 安徽省集采 | 在安徽省集中交易目录 |
| 31 | 年用量 | 普通杯200人份，ADP途径300人份，AA途径300人份，AA及ADP途径200人份 |