| 一、清洗槽招标参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体 |  |
| 1.1 | 清洗槽材质要求： | 采用PMMA-ABS高分子复合材料整体吸塑成型，无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。高分子复合材料根据医药行业标准YY0992-2016的5.2.3要求进行耐腐蚀性测试：在1%NaOH溶液中浸泡72小时无可视变化，在5% H2SO4溶液中浸泡72小时无可视变化。 |
| 1.2 | 清洗槽形状结构要求： | 清洗槽采用防泛水设计，防止台面积水，且不倒流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。清洗槽内侧底部凸起，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。 |
| 1.3 | 干燥台形状结构要求： | 干燥台采用防滑设计，能有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落。干燥台外部形状可为操作人员提供腰腹的支撑，降低操作人员的劳动强度。 |
| 1.4 | 功能背板形状材质要求： | 背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性； |
| 1.5 | 浸泡槽盖材质要求 | 采用透明亚克力板材一次成型，并配有手柄，板材厚度≥4mm，防止变形、破裂，可以清晰看到浸泡清洗的状况。 |
| 1.6 | 清洗槽规格尺寸要求： | 至少包含超声槽、初洗酶洗槽、漂洗槽、消毒槽、消毒槽、末洗槽，干燥台； |
| 1.7 | 干燥台规格尺寸要求： | ≥长1500mm×宽750mm； 根据现场场地定制 |
| 1.2 | 柜体： |  |
| 1.2.1 | 柜体形状要求： | 采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体底部离地高度≥150mm。 |
| 1.2.2 | 支架材质要求： | 选用全优质不锈钢材质或铝合金材质 |
| 1.2.3 | 柜门材质要求： | 采用钢化玻璃材质 |
| 1.2.4 | 柜体底板材质要求： | 柜体底板采用PVC塑钢板材质，杜绝出现膨胀或生锈的情况。 |
| ★1.3 | 管道自身消毒功能 | 可对终末漂洗用水管道定期消毒，消毒对象包括过滤滤芯、终末漂洗水枪及水枪管道、水龙头及灌流系统管道，保障内镜清洗用水水质符合WS507-2016中菌落数≤10cuf/100mL的要求，保障内镜洗消效果。管道自身消毒结束后可自动冲洗内部管道，防止消毒液残留。 |
| 1.4 | 智能化操作系统 |  |
| 1.4.1 | 水/气全自动灌注器要求： | 采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作，方便快捷；注水注气系统采用分离式设计，并且在注水完成后自动实现注气的切换。系统采用一次性注水，避免交叉感染的危险；压力0.2～0.3MPa，注气压力小于0.16MPa。 |
| 1.4.2 | 酶液/消毒液全自动循环灌注器要求： | 采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作，方便快捷；注液注气系统采用分离式设计，脉冲注液功能，并且在注液完成后自动实现注气的切换，简化了操作流程，系统采用循环注液，避免交叉感染的危险；压力0.2～0.3MPa，注气压力小于0.16MPa。 |
| ★1.4.3 | 控制器要求： | 采用中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，隐藏式设计，采用触摸控制按键，控制器可控制灌流时间，调节灌流清洗时间时可通过控制屏按键增加、减少。 |
| 1.4.4 | 酶液/消毒液倒计时装置要求： | 独立记录灌注剩余时间，时间显示1秒-99分钟。 |
| 1.4.5 | 快速接头材质及功能要求： | 快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，耐磨防腐蚀，底座操作方便。 |
| 1.5 | 管路系统 |  |
| 1.5.1 | 供水管路要求： | 所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求，耐热、耐压、保温节能、使用寿命长。 |
| 1.5.2 | 排水管路要求： | 所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，不使用任何PVC-U排水软管，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点 |
| 1.5.3 | 水质过滤器要求： | 对工作站末洗槽内镜的灌流和冲洗提供符合规范要求的过滤水，防止交叉感染，过滤型水处理器为0.2μm分级高精度超微过滤流量：300L/h或更优，可更换滤芯。 |
| ★1.5.4 | 终末漂洗水质要求： | 终末漂洗用水水质符合WS507-2016 《软式内镜清洗消毒技术规范》及医药行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》要求，终末漂洗槽水龙头、水枪、灌流器出水水质细菌总数≤10CFU/100mL，细菌内毒素≤0.25EU/mL。 |
| 1.5.5 | 排污型水质处理器要求： | 安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，提供用水质量；外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，可方便强有力地冲洗杂质；无需更换滤芯。 |
| 1.5.6 | 自动/手动双控水源控制要求： | 自动和手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；电压220V，流量2000~3000L/h，工作压力：0~0.8MPa |
| 1.5.7 | 不锈钢水龙头 | 具有过滤功能，过滤网孔径≤250µm(≥60目) |
| 1.5.8 | ABS塑料落水器 | 落水器采用ABS复合材料材质，密封圈采用橡胶材质 |
| 1.6 | 供气系统 |  |
| ★1.6.1 | 医用洁净气源 | 集成无油空气压缩机。具备气体处理及气体过滤功能。符合GB50751-2012《医用气体工程技术规范》及WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》要求。过滤精度0.01微米，可置于台下，噪音≦60dB，容积流量≥150L/min，细菌检测数≤10CFU/m³，湿度（漏点）＜-30℃，悬浮含油量＜0.1mg/m³，具备自动排水功能。 |
| 1.6.2 | 中心气体处理器要求: | 无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器,可调范围0.15～0.6MPa,专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压。 |
| 1.6.3 | 供气管路要求： | 采用优质的专用知名品牌气动部件，承压强，寿命长 |
| 1.7 | 高压清洗喷枪 |  |
| 1.7.1 | 高压水枪材质及功能要求： | 枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 |
| 1.7.2 | 高压气枪材质及功能要求： | 枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备二个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 |
| 1.8 | 其他功能 |  |
| ★1.8.1 | 全自动内镜测漏器要求： | 采用内镜专用气泵。测漏过程中，显示屏实时显示测漏压力。测漏完成后控制系统根据气压泄露率自动判断内镜泄露情况，并显示测漏信息。 |
| 1.8.2 | 高压供水器要求： | 电压：DC24V，出水水压≥0.4MPa，流量≥5.0L/min，配备压力表实时显示水压值，内置压力储水罐，保证高压水枪用水需求。水压自动恒定控制、自动启动，高压脉冲型，提供恒定高压力注水。 |
| 1.9 | 整体参数 |  |
| 1.9.1 | 设备用电要求： | 电压：220V±22V 频率：50Hz±1Hz 电气安全性能符合GB4793.1-2007、GB14710-2009的要求。 |
| 1.9.2 | 设备噪音要求： | 设备正常工作时，噪音应≤75dB |
| 1.10 | 资质 |  |
| 1.10.1 | 注册证 | 提供产品医疗器械注册证 |

| 二、水处理设备招标参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产水量 | ≥300L/h |
| 2 | 水质要求 | 纯化水的水质符合WS310-2016清洗用纯化水电导率≤15us/cm(25℃)，以及符合WS507-2016清洗用水的标准菌落总数≤10CFU/100mL的规定； |
| 3 | 控制系统 | 系统采用PLC+触摸屏全自动运行控制系统，无需专人看管 |
| 4 | 外观 | 设备采用一体式机柜设计、外形美观、内部结构模块化设计紧凑简洁、占地面积小、维护方便、系统运行可靠稳定，可实现无机房安装； |
| 5 | 运行模式 | 系统封闭式全自动运行，采用预处理+RO膜处理技术、一键式紫外线+臭氧杀菌消毒工艺，反渗主机具有自动脉冲冲洗功能，防止细菌滋生确保产水水质； |
| 6 | 工艺流程 | 自来水→石英砂过滤器→活性炭过滤器→软化过滤器→精密过滤器→高压泵→反渗透系统→无菌纯水水箱→变频恒压供水→紫外线/臭氧杀菌装置→细菌终端过滤器→用水点→无菌纯水水箱 |
| 7 | 消毒装置 | 具备紫外线/臭氧杀菌装置 |
| 7 | 储水箱 | 内置式储水箱，采用304材质不锈钢材质，内表面卫生级镜面抛光0.6PR。 |
| 8 | 电气控制系统 | 系统采用专业的电气控制系统，安全、稳定、专业的自动化产品；易操作、安全、人性化的控制程序，具有PLC自动、手动控制选择功能并具备实时打印功能、实时显示设备各部件的工作状态功能，系统可实现高、低压力保护、原水缺水保护、产水水质超高报警、水质、水量、工作水压力在线监测等功能； |
| 9 | 电源要求 | AC 380V/50Hz/3KW（三相五线制） |