温毯机参数

一、设备参数

1、采用充气式加温

2、相对噪音水平：小于55分贝

3、风管：有弹性，限位式接头，方便灵活，密封性好并与体表加温系统兼容

4、过滤系统：采用双重过滤系统：初效过滤器，HEPA14高效过滤器

5、操作方式：独立式按键操作，简单快捷

6、温度传感器：采用数字温度传感器，数量≥3个，高精度控温，无热量滞后性。

7、温度控制：电子控制

8、温度档位：≥四档调温：室温、低温档32℃±1℃、中温档38℃±1℃、高温档43℃±1℃

9、风速：≥两档，可调

10、加热模块：PTC陶瓷加热模块

11、热断路器：独立电路，当检测到软管末端的温度达到预设的53℃+/-3℃时，热熔断器将关闭加热器。

12、超温/低温报警：当温度超出设定温度的±3℃时报警停止加热，同时发出报警声

13、故障：故障时发出警报声

14、过电流保护：具备

二、配套耗材体表加温毯

1、体表加温毯采用技术：高周波复合热熔压合技术

2、▲体表加温毯是否灭菌：全部毯型采用辐照灭菌

3、体表加温毯材质:三抗SMS复合非织造溶喷材料，复合PE透气膜。

4、▲体表加温毯是否能与皮肤直接接触:可与患者皮肤直接接触

5、▲配套耗材: ≥8种，身下毯（具有排液孔设计和两侧全层压线可撕裂设计）、截石位毯(可包裹腿部)、成人U型毯、儿童U型毯、侧风口身下毯、全身毯、儿童毯、上半身毯、下半身毯、肩部毯、手术毯等多款充气保温毯型号，以保证不同病人不同体位的使用。

7、年参考采购量：全身毯  70个，其他各2个