- 全自动血液细胞分析仪流水线设备及配套试剂项目

- 招标参数

- * 1.检测系统：所购检测系统为全自动血液细胞分析仪流水线+4台单机，全自动血液细胞分析仪流水线由全自动五分类血液细胞分析仪、推片染色机、全自动细胞形态学分析仪组成（至少包括2台五分类血细胞分析仪+1台推片染色机+1台阅片机）；

- ◆2.品牌要求：血细胞分析仪与推片机（包括4台单机）为同一品牌；

- ◆3.仪器要求：全自动五分类血液细胞分析仪要求为五分类血液细胞分析仪+CRP的一体机；

- * 4.质控要求：所投标产品在卫生部临床中心室间质评中具有独立分组，且参与实验室家数≥180家并提供截图；

- 5.检测原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP检测采用胶乳增强免疫散射比浊法；

- * 6.检测速度：血液分析流水线速度要求：血常规五分类≥200T/H；五分类血液细胞分析仪单机检测速度：CBC＋DIFF ≥100个样本/小时；阅片机检测速度：≥40张/小时；

- 进样要求：末梢血与静脉血样本同时批量一体自动检测；

- 8.体液检测：体液检测速度≥40个样本/小时；

- 9.网织红细胞检测：具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能；

- 10.具有定量的幼稚细胞报告参数，原始细胞检出下限≤1%；

- 11.血小板检测：具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加倍数计数来保证血小板检测精度；具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能。

- 12.质控品要求：提供原厂配套的高、中、低全套质控品，并提供体液质控品；

- 13.校准品要求：定期提供原厂配套校准品，校准品可提供多个校准项目，至少包含RET（网织红细胞）校准品，提供校准品溯源性报告；

- 14.稀释液要求：提供原厂生产的浓缩稀释液，降低更换稀释液频率；

- 15.配套服务：免费提供质控品、校准品、耗材，并配套UPS（以上配套服务需提供承诺函）；

- 16.信息系统：分析仪软件系统支持与LIS系统双向通讯并负责对接；

- 17.报价要求：检测试剂按照试剂实际消耗进行换算，统一换算成每个测试价格进行报价（每个测试的报价须提供证明材料或承诺函）。