婴幼儿常频/高频呼吸机参数

一、一般要求

- 适用于儿童、婴幼儿、足月新生儿和早产儿的进口呼吸机

- >12寸彩色触摸屏，屏幕可和主机可分离，屏幕可以灵活固定

- 兼顾无创通气、常频通气和高频通气（HFO），无创通气具备nCPAP、nIPPV、高流量氧疗及单独的无创高频通气nHFO模式。

- 内部电池支持断电操作>120分钟

二、呼吸模式：

- 无创通气：持续气道正压通气（nCPAP ）、无创双水平正压通气（nIPPV）、无创高频通气（nHFO）、经鼻高流量通气

- 常频通气：

  - IPPV/IMV.SIPPV、SIMV

  - 压力支持通气PSV（PSV+SIMV、PSV+SIPPV）

- 高频通气：常规HFO、HFO+VTG、HFO+Rec

三、常频通气参数：

- 呼吸频率:2-200次/分

- 吸气时间可调： 0.1-15秒

- 容量限定：1-200ml

- 目标容量：0.1-200,ml

- 管路泄露补偿：0-100%

- 流量触发范围：0.1-1.0LPM

- 容量触发范围：5-30%

- I：E：74:1-1:299（nIPPV）9:1-1:99（其他常频模式）

- 吸气流速：2-32 L/min

- 吸气流量：1-20 L/min

- 吸气时间：0.1-15秒

- PEEP：0- 30cmH2O

- 氧浓度精确可调：21-100％

四、高频通气参数：

- 平均压：0-40 cmH2O

- 振荡频率：5-20 Hz

- 振幅：5-100 cmH2O

- 呼气容量保证：off，0.1-30ml

五、监测参数要求：

- 可以区分监测自主呼吸频率和总频率，潮气量、泄漏率、肺泡过度膨胀系数、气道阻力、CO2弥散系数、世间常数

- 至少3个呼吸环和3道波形：环和波形可以冻结并有测量值显示

- 趋势回顾7天，分辨率2，4，8和12小时

六、报警参数要求：

- 报警方式：声音，光闪烁和文字显示

- 压力报警参数：气道峰压报警，气道平均压报警，呼气末气道正压报警，振荡压报警

- 容量报警参数：分钟通气量报警，呼出潮气量报警，振荡分钟通气量报警。

- 其他报警参数：吸入氧浓度报警，吸入气体温度报警，窒息报警

七、数据存储要求：通过USB接口保存数据页面

八、气源

- 空气：中心供气或者外置压缩机.

- 氧气：中心供氧或者医用氧气瓶.

九、配置要求

- 呼吸机车架一套

- 有自动加温湿化装置

- 呼吸管路

- 模拟肺

- 具有重复性使用的流量传感器，可进行消毒

- 具有呼吸机售后培训