全自动微生物联合检测（真菌项目）招标参数

- 配套仪器参数：

- （1）仪器性能： 全自动开放式一体机，实现同一台仪器自动完成微生物真菌检测项目的检测过程。

- （2）检测项目： 至少包括革兰氏阴性菌脂多糖（内毒素）、真菌(1,3)-β-D 葡聚糖检测（G 试验）、曲霉半乳甘露聚糖检测（GM 试验）、曲霉菌IgG抗体等。

- （3）操作系统： 自主知识产权，中文操作系统，可实现LIS系统连接。

- 二、检测试剂参数：

- 1.项目1：

- （1）项目名称： 革兰氏阴性菌脂多糖（内毒素）检测试剂盒

- 真菌(1,3)-β-D 葡聚糖检测（G 试验）试剂盒

- 曲霉菌半乳甘露聚糖检测（GM 试验）试剂盒

- 曲霉菌抗体 IgG检测试剂盒

- （2）检测方法： 仪器法（全自动）

- （3）检测时间： ≤180分钟

- （4）准确度：   相对偏差≤15%

- （5）精密度：   CV≤15%

- 项目2：

- （1）项目名称： 新型隐球菌荚膜多糖检测试剂盒

- （2）检测方法： 胶体金免疫层析法

- （3）检测标本： 包括血清、脑脊液等

- （4）检测时间： ≤15分钟

- （5）灵敏度：   ≤0.5ng/ml

- （6）特异性：   ≥98%